	Nr.p.k.
	Tehniskie dati
	Daudzums
	

	
	Augstas plūsmas skābekļa terapijas kontūras pieaugušajiem
	2 kompl.
	

	1
	Komplekts sastāv no elpināšanas kontūras, mitrināšanas kameras
	
	

	2
	Augstas plūsmas skābekļa terapijas komplekts ir vienreizējs, lietojams ne mazāk kā 7 dienas
	
	

	3
	Elpināšanas kontūras tehniskie dati:
	
	

	3.1
	Elpināšanas kontūras gaurms ne mazāk kā 1,5m
	
	

	3.2
	Piekāpība 2.20 ml/cmH2O +/-0.05 ml/cmH2O
	
	

	3.3
	Pretestība plūsmā ieelpai 2cmH2O +/-0.1 pie 45L/min
	
	

	4.
	Mitrināšanas kameras tehniskie dati:
	
	

	4.1
	Kameras konektora izmēri 22m Male (ISO 5356-1)
	
	

	4.2
	Padevība: ne vairāk kā 4ml/cmH2O
	
	

	4.3
	Kameras tilpums: ne mazāk kā 280ml
	
	

	4.4
	Pretestība plūsmā 0.52cmH2O +/-0.1 pie 60L/min
	
	

	4.5
	Maksimālais darbības spiediens: 8 kPa +/-0.5
	
	

	4.6
	Maksimālā pīķa plūsma: 180L/min +/-5
	
	

	5.
	Nesatur lateksu
	
	

	6.
	Kontūra un kamera saderīga ar augstas plūsmas skābekļa terapijas deguna kanilēm un MR850 mitrinātāju
	
	

	
	Augstas plūsmas skābekļa terapijas deguna kaniles pieaugušajiem
	2 kompl.
	

	1.
	Deguna kaniles tehniskie dati:
	
	

	1.1
	Deguna kaniles fiksējamas ar siksnām
	
	

	1.2
	Deguna kaniles interfeisa garums ne mazāk kā 0.2m
	
	

	1.3
	Plūsma < 60 L/min
	
	

	1.4
	Vismaz 3 dažādi izmēri:
	
	

	1.4.1
	Maza
	
	

	1.4.2
	Vidēja
	
	

	1.4.3
	Liela
	
	

	2.
	Deguna kanilēm jābūt saderīgām ar augstas plūsmas skābekļa kontūrām un mitrinātāju MR850
	
	

	3.
	Nesatur lateksu
	
	

	4.
	Augstas plūsmas skābekļa terapijas kaniles ir vienreizējas, lietojams ne mazāk kā 7 dienas
	
	



