
Tehniskā specifikācija
Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma iepirkumam

	Nr.p.k.
	Aparatūras nosaukums,
Tips, rūpnīcas Nr, inv.nr.
	Pielietojums
	Tehniskās prasības kalibrācijai

	1.0
	Elektrometrs
Unidos T10022, Nr.0045
	References tipa elektrometrs.
	Darbības pārbaude un kalibrēšana kopā ar jonizācijas kamerām 1.1, 1.2, 1.3 un dozimetrisko vadu.


	1.1.
	TW30013 Nr.1688, w.p

Inv.nr.1005873/4
	Farmer tipa jonizācijas kamera rentgenstarojuma diapazona dozimetrijai.
	Kalibrēšana fotonu laukos ar radiācijas kvalitātēm: TH100; TH120; TH140 un Ndw 60Co ūdens fantomā pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām.*

	1.2.
	TW34001, Nr.0745     w.p.

Inv.nr. 1005873/5             
	Roos veida plakanparalēla jonizācijas kamera elektronu lauku absolūtai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	1.3.
	TW31016, Nr.00437, w.p

Inv.nr.1005873/6
	PinPoint jonizācijas kamera stereotaktiskās staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	2.0
	Elektometrs 90001, Nr. J042321
	Brahiterapijas iekārtas „VariSource 200” avota kalibrēšanas komplekts.
	Kopā ar kameru 2.1. un dozimetrisko vadu.

	2.1.
	Kamera HDR 1000 Plus, Nr.A042675
	
	JS avots Irīdijs-192. 
Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām.*

	3.0
	Elektrometrs Tandem T10016-60151 un vadības modulis T41013-01319

Inv.nr. 1005873
	Automatizētā fantoma divu kanālu elektrometrs un vadības modulis
	Darbības pārbaude un kalibrēšana kopā ar jonizācijas kameru 3.1 un dozimetrisko vadu. Darbības pārbaudes un kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā.

	3.1
	TW31010 Nr. 007072, w.p.

Inv.nr. 1009151
	Semiflex jonizācijas kamera relatīvai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	4.0
	Divu kanālu elektrometrs BEAMSCAN Control Unit TW41047 – 150918
	Automatizētā fantoma divu kanālu elektrometrs un vadības modulis
	Darbības pārbaude un kalibrēšana .Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā.

	5.0

	Elektrometrs UNIDOS T10022 – 002201
	References tipa elektrometrs.
	Darbības pārbaude un kalibrēšana kopā ar jonizācijas kamerām 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 un dozimetrisko vadu. Darbības pārbaudes un kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā.

	5.1
	Farmer TW31013 – 010557
	Farmer tipa jonizācijas kamera absolūtai dozimetrijai
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	5.2
	Semfilex TW31021 – 007667
	Semiflex jonizācijas kamera relatīvai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	5.3
	3D PinPoint TW31022 – 152095
	PinPoint jonizācijas kamera stereotaktiskās staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	5.4
	Diode SRS 
TW60018-00068

	07.05.2018
	Kalibrēšana Rdw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	6.0
	Jonizācijas kameru matrica OCTAVIUS Detector 729 T0040 – 001255
Inv.nr. 1011696–1
	17.09.2018
	Darbības pārbaude un kalibrācija. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā. Kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt VeriSoft  programmatūrai saderīga faila.

	7.0
	Jonizācijas kameru matrica OCTAVIUS Detector 1000SRS T10036 – 000329
Inv.nr. 1011694–4
	15.10.2018
	Darbības pārbaude un kalibrācija. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā. Kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt VeriSoft  programmatūrai saderīga faila.



*) Kalibrēt references instrumenta statusā atbilstoši dozimetrisko mēriekārtu kalibrēšanas prasībām Radioterapijā TRS 374 ( „Calibration of Dosimeters Used in Radiotherapy”IAEA, 1994), kalibrēšanas sertifikātā sniedzot ziņas par kalibrēšanā pielietoto tiešo darba standartu (p9.5.1.), ne zemāku par sekundāro standartu. 
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