SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

Atklāta konkursa 
„Trīs datortomogrāfijas iekārtu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca””
RAKUS 2020/73K

Komisijas sēdes protokola Nr.2 pielikums

Nolikuma 19.06.2020. grozījumi



1. Nolikuma pielikuma Nr.5A - Tehniskā specifikācija Datortomogrāfijas iekārtai, kas paredzēta uzstādīšanai stacionārā "Gaiļezers" Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā grozījumi:

	1.5.2.
	Minimālais griezuma slāņa platums pie pilna 64 griezuma (aksiālajā režīmā) ne lielāks par 0.625 mm un spirāles režīmā ne lielāks par 0.68 mm

	1.5.6.
	Efektīvā temporālā rezolūcija pielietojot multisegmentālu protokolu ne vairāk kā 45 ms vai pielietojot bisegmentālu protokolu – ne vairāk kā 71 ms

	1.6.2.
	Vadības funkcionalitāte ar vismaz vienu monitoru

	1.9.3.
	Tehniskās specifikācijas visas tehniskās prasības ir saprotamas atsevišķi, nevis kopsakarībā viena ar otru, ja vien šīs kopsakarības nav atsevišķi definētas



2. Nolikuma pielikuma Nr.5B - Tehniskā specifikācija datortomogrāfijas iekārtai, kas paredzēta uzstādīšanai stacionārā "Latvijas Onkoloģijas centrs" grozījumi:

	4.2.
	Minimālais griezuma slāņa platums pie pilna 64 griezuma (aksiālajā režīmā) ne lielāks par 0.625 mm un spirāles režīmā ne lielāks par 0.68 mm

	5.2.
	Vadības funkcionalitāte ar vismaz vienu monitoru

	8.3.
	Tehniskās specifikācijas visas tehniskās prasības ir saprotamas atsevišķi, nevis kopsakarībā viena ar otru, ja vien šīs kopsakarības nav atsevišķi definētas



3. Nolikuma pielikuma Nr.5C - Tehniskā specifikācija datortomogrāfijas iekārtai, kas paredzēta uzstādīšanai stacionārā "Biķernieki” grozījumi:

	4.2.
	Minimālais griezuma slāņa platums pie pilna 64 griezuma (aksiālajā režīmā) ne lielāks par 0.625 mm un spirāles režīmā ne lielāks par 0.68 mm

	5.2.
	Vadības funkcionalitāte ar vismaz vienu monitoru

	8.3.
	Tehniskās specifikācijas visas tehniskās prasības ir saprotamas atsevišķi, nevis kopsakarībā viena ar otru, ja vien šīs kopsakarības nav atsevišķi definētas




4. Nolikuma pielikuma Nr.5D - Tehniskā specifikācija ar datortomogrāfijas iekārtām saderīgiem Bolusa injektoriem grozījumi:

	1.11.
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā datus jāintegrē ar Sabiedrībā esošo RIS "AI-RIS", izmantojot DICOM Modality Worklist.

	2.
	Tehniskās specifikācijas visas tehniskās prasības ir saprotamas atsevišķi, nevis kopsakarībā viena ar otru, ja vien šīs kopsakarības nav atsevišķi definētas




5. Izteikt jaunā redakcijā nolikuma pielikuma Nr.11A – Tehniskā specifikācija Telpu pielāgošanai datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanai Stacionārā “Gaiļezers” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika” 4.4.punktu:
“4.4. Izpildītājam jāizvērtē datortomogrāfijas iekārtas gabarīti, iekārtas transporta svars un platformas izmēri. Izpildītājam jāparedz atvērumi sienā, telpas atbrīvošanai un jaunas iekārtas ievietošanai telpā (esošās iekārtas demontāžu un iznešanu no telpas nodrošina Pasūtītājs). Papildus tam Piegādātājs nodrošina pagaidu risinājumu izveidotā atvēruma noslēgšanai līdz jaunās iekārtas uzstādīšanai. Pirms atvēruma izveides ir jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums par pastāvīgā atvēruma izveides iespēju un secīgi jāizstrādā tā atvēršanas un aizdares risinājums un darbu apraksts. Šādā gadījumā jāizstrādā Darbu veikšanas projekts. Atzinums un projekta dokumentācija iesniedzama Pasūtītājam, izskatīšanai un saskaņošanai, pirms atvēruma izveides.”

6. [bookmark: _Hlk43467310]Izteikt jaunā redakcijā nolikuma pielikuma Nr.11B – Tehniskā specifikācija Telpu pielāgošanai datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanai Stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” 4.4.punktu:
“4.4. Izpildītājam jāizvērtē datortomogrāfijas iekārtas gabarīti, iekārtas transporta svars un platformas izmēri. Izpildītājam jāparedz atvērumi sienā, telpas atbrīvošanai un jaunas iekārtas ievietošanai telpā (esošās iekārtas demontāžu un iznešanu no telpas nodrošina Pasūtītājs). Papildus tam Piegādātājs nodrošina pagaidu risinājumu izveidotā atvēruma noslēgšanai līdz jaunās iekārtas uzstādīšanai. Pirms atvēruma izveides ir jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums par pastāvīgā atvēruma izveides iespēju un secīgi jāizstrādā tā atvēršanas un aizdares risinājums un darbu apraksts. Šādā gadījumā jāizstrādā Darbu veikšanas projekts. Atzinums un projekta dokumentācija iesniedzama Pasūtītājam, izskatīšanai un saskaņošanai, pirms atvēruma izveides.”
Pievienot pielikumam Nr.11B – Tehniskā specifikācija Telpu pielāgošanai datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanai Stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” pielikumu “Projektētāja SIA “ENDEKO” izstrādātā rentgena iekārtas pamatnes konstrukcijas pastiprināšanas rasējuma lapa”.

7. Izteikt jaunā redakcijā nolikuma pielikuma Nr.11C – Tehniskā specifikācija Telpu pielāgošanai datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanai Stacionārā “Biķernieki” 4.4.punktu:
“4.4. Izpildītājam jāizvērtē datortomogrāfijas iekārtas gabarīti, iekārtas transporta svars un platformas izmēri. Izpildītājam jāparedz atvērumi sienā, telpas atbrīvošanai un jaunas iekārtas ievietošanai telpā (esošās iekārtas demontāžu un iznešanu no telpas nodrošina Pasūtītājs). Papildus tam Piegādātājs nodrošina pagaidu risinājumu izveidotā atvēruma noslēgšanai līdz jaunās iekārtas uzstādīšanai. Pirms atvēruma izveides ir jāsaņem sertificēta būvinženiera atzinums par pastāvīgā atvēruma izveides iespēju un secīgi jāizstrādā tā atvēršanas un aizdares risinājums un darbu apraksts. Šādā gadījumā jāizstrādā Darbu veikšanas projekts. Atzinums un projekta dokumentācija iesniedzama Pasūtītājam, izskatīšanai un saskaņošanai, pirms atvēruma izveides.”
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