SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Cenu aptauja 
Aizsarglīdzekļa iegāde pret jonizējošo starojumu

Vispārīga informācija:
1. [bookmark: _Toc320519967]Pasūtītājs:

SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1037
Reģ. Nr. 40003951628
Tālrunis: 67042400; Fakss:67042786
e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv
2. Iepirkuma priekšmets 

Aizsarglīdzekļa iegāde pret jonizējošo starojumu.

3. Pasūtījuma darbības ilgums.

2 mēneši.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš.
 2019. gada 21. novembrim plkst. 13:00


5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. Kabinetā
Kontaktpersona – medicīnas fiziķe Aelita Platā. Ja nepieciešams apskatīt klātienē iekārtu, kur paredzēts aizsarglīdzeklis, zvaniet norādītājai kontaktpersonai.

6. Tehniskām specifikācija.

6.1. Aizsarglīdzeklis ir paredzēts stiprināšanai pie angiogrāfijas galda, lai pasargātu personālu no izkliedētā rentgena starojuma. Aizsarglīdzeklim ir jābūt piestiprinātam pie 3 balstiem, kuri savienoti ar šarnīru, kas ļauj aizsarglīdzekli pielāgot nepieciešamajā leņķī. 
6.2. Apakšējās ķermeņa daļas aizsarglīdzeklis (aizsargpriekškars) ir paredzēts stiprināšanai pie angiogrāfijas iekārtas galda INNOVA 2100 IQ, izlaiduma gads 2006, s/n YZB-FRC192-2005.
6.3. Apakšējās ķermeņa daļas aizsarglīdzeklis ir paredzēts stiprināšanai pie angiogrāfijas iekārtas galda INNOVA 2100 IQ, izlaiduma gads 2011, s/n 602092BU9.
6.4. Ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla.
6.5. Aizsarglīdzekļa svina ekvivalents ne mazāks par 0.5 mmPb, iesniegt ražotāja apliecinājumu/sertifikātu.
6.6. Svaina aizsargpriekškara platums ir 114 cm un augstums 70 cm.
6.7.  Aizsargriekšara stiprinājuma daļa pie gala sliedes ir 55 cm.
6.8. Angiogrāfijas iekārtas galda malas sliede ir 25 mm augsta un 7 mm plata.
6.9. Svina aizsargpriekškaru jāpiestiprina pie galda stiprinājuma sliedes, to piefiksējot, lai nav brīvkustība.
6.10. Aizsargriekšara stiprinājuma daļā jābūt papildus sliedei, uz kuras var uzlikt angiogrāfijas iekārtas daļas, kas stiprinās uz galda sliedes.
6.11. Iesniegt dokumentāciju, kas apstiprina, ka aizsarglīdzeklis jāatbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC.
6.12. Iesniegt dokumentāciju, kas apstiprina, ka aizsarglīdzeklis ir CE marķējums
6.13. Produktam garantija - 24 mēneši, iesniegt garantijas vēstuli.
6.14. Piedāvājumā pievienot preces foto.
6.15. Aizsarglīdzeklim jābūt līdzīgam, kā pievienotajai uzskates bildē;
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Finanšu piedāvājums
	Nr.
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	Ražotājs
	Modeļa nr..
	Plānoto aizsarglīdzekļu skaits, gab.
	Cena par 1 vienību, EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN
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	Kopā summa EUR ar PVN
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