SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Cenu aptauja 
Aizsarglīdzekļa iegāde pret jonizējošo starojumu

Vispārīga informācija:
1. [bookmark: _Toc320519967]Pasūtītājs:

SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1037
Reģ. Nr. 40003951628
Tālrunis: 67042400; Fakss:67042786
e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv
2. Iepirkuma priekšmets 

Aizsarglīdzekļa iegāde pret jonizējošo starojumu.

3. Pasūtījuma darbības ilgums.
2 mēneši.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš.
 2019. gada 30. decembris plkst. 13:00

5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. Kabinetā
Kontaktpersona – medicīnas fiziķe Aelita Platā. Ja nepieciešams apskatīt klātienē iekārtu, kur paredzēts aizsarglīdzeklis, zvaniet norādītājai kontaktpersonai.

6. Tehniskām specifikācija.

6.1. Aizsarglīdzeklis ir paredzēts stiprināšanai pie angiogrāfijas iekārtas galda, lai pasargātu personālu no izkliedētā rentgena starojuma. Aizsarglīdzeklim ir jābūt piestiprinātam pie 3 balstiem, kuri savienoti, lai aizsarglīdzekli varētu pielāgot nepieciešamajā leņķī. 
6.2. Apakšējās ķermeņa daļas aizsarglīdzeklis (aizsargpriekškars) ir paredzēts stiprināšanai pie angiogrāfijas iekārtas galda INNOVA 2100 IQ, ražotājs (GE), izlaiduma gads 2006, s/n YZB-FRC192-2005.
6.3. Apakšējās ķermeņa daļas aizsarglīdzeklis (aizsargpriekškars) ir paredzēts stiprināšanai pie angiogrāfijas iekārtas galda INNOVA 2100 IQ, ražotājs (GE),  izlaiduma gads 2011, s/n 602092BU9.
6.4. Ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla.
6.5. Aizsarglīdzekļa svina ekvivalents ne mazāks par 0.5 mmPb, iesniegt ražotāja apliecinājumu/sertifikātu.
6.6. Svina aizsargpriekškara platums ir vismaz no 1140 mm līdz 1620 mm un augstums 700 mm.
6.7.  Aizsargriekškara stiprinājuma daļa pie gala sliedes ir vismaz 500 mm.
6.8. Angiogrāfijas iekārtas galda malas sliede ir 25 mm augsta un 7 mm plata.
6.9. Svina aizsargpriekškaru jāpiestiprina pie galda stiprinājuma sliedes, to piefiksējot, lai nav brīvkustība.
6.10. Aizsargriekšara stiprinājuma daļā jābūt papildus sliedei, uz kuras var uzlikt angiogrāfijas iekārtas daļas, kas stiprinās uz galda sliedes.
6.11. Iesniegt dokumentāciju, kas apstiprina, ka aizsarglīdzeklis jāatbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 93/42/EEC.
6.12. Iesniegt dokumentāciju, kas apstiprina, ka aizsarglīdzeklim ir CE marķējums.
6.13. Produktam garantija - 24 mēneši, iesniegt garantijas vēstuli.
6.14. Piedāvājumā pievienot preces foto.
6.15. Pievienotā bildei informatīvā nozīme;
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