Elpceļu attīrīšanas sistēma

	Nr. p.k. 
	Nosaukums, tehniskā specifikācija, komplektācija
	Daudzums

	1.
	Elpceļu attīrīšanas palīgierīce, paredzēta sekrētu izvadīšanai no elpceļiem, nodrošinot augstas frekvences oscilējošas vibrācijas un strauju pozitīva un negatīva spiediena maiņu.
	2 kompl.

	1.1
	Ierīci var lietot izmantojot sejas masku, iemuti, savienojot to ar traheostomu vai endotraheālo cauruli.
	

	1.2
	Ierīci var lietot pieaugušiem un pediatriskiem pacientiem.
	

	1.3
	Ierīce ir divi režīmi – Automātisks un Manuāls
· Manuālais režīms – Ierīce nodrošina iepriekš iestatītu ieelpas un izelpas spiedienu, katras fāzes laiku kontrolējot ar vadības slēdzi. Pauze starp fāzēm tiek regulēta ar vadības slēdzi.
· Automātiskais režīms – Ierīce nodrošina iepriekš iestatītu ieelpas un izelpas spiedienu, ieelpas un izelpas laiku un pauzes laiku.
	

	1.4
	Ierīcei ir divas terapijas funkcijas – Elpošanas noteikšana un Oscilācijas
· Oscilācijas – Funkcija pieejama abos režīmos. Funkcija nodrošina oscilāciju terapiju ieelpas un izelpas fāzē. Var iestatīt oscilāciju amplitūdu un frekvenci. 
· Oscilāciju frekvence regulējama vismaz robežās no 1 – 20 Hz, ar regulēšanas soli ne lielāku par 1 Hz
· Oscilāciju amplitūda regulējama vismaz robežās no 1 – 10 cmH2O, ar regulēšanas soli ne lielāku par 1 cmH2O.
· Elpošanas noteikšana – Funkcija pieejama automātiskajā terapijas režīmā. Funkcija paredzēta terapijas sekvences sinhronizēšanai ar pacienta elpošanas frekvenci. 
	

	1.5
	Ierīcei iespējams iestatīt ierobežotas piekļuves režīmu, kurā pacientam nav iespējas regulēt iestatītos terapijas parametrus, bet ir pieejami vismaz 3 terapeita iestatīti protokoli.
	

	1.6
	Ierīcei iespējams iestatīt vismaz 3 ieelpas plūsmas intensitātes režīmus (komforta funkcija, nosaka cik strauji ierīce sasniedz iestatīto ieelpas spiedienu).
	

	1.7
	Ieelpas spiediens regulējams vismaz robežās no 0 līdz 70 cmH2O, ar regulēšanas soli ne lielāku par 1 cmH2O.
	

	1.8
	Izelpas spiediens regulējams vismaz robežās no 0 līdz - 70 cmH2O, ar regulēšanas soli ne lielāku par 1 cmH2O.
	

	1.9
	Ieelpas laiks regulējams vismaz robežās no 0 līdz 5 sekundes, ar regulēšanas soli ne lielāku par 0,1 sekunde.
	

	1.10
	Izelpas laiks regulējams vismaz robežās no 0 līdz 5 sekundes, ar regulēšanas soli ne lielāku par 0,1 sekunde.
	

	1.11
	Pauzes laiks regulējams vismaz robežās no 0 līdz 5 sekundes, ar regulēšanas soli ne lielāku par 0,1 sekunde.
	

	1.12
	Ierīce atbilst vismaz šādiem drošības standartiem:
· IEC 60601-1: Medical electrical equipment
· IEC 60601-1-2: General requirements for safety
	

	1.13
	Ierīces trokšņu līmenis spiediena amplitūdā no -40 cmH2O līdz +40 cmH2O Nedrīkst pārsniegt 60 dBA
	

	1.14
	Ierīce aprīkota ar krāsainu LCD ekrānu ar regulējamu spilgtumu
	

	1.15
	Vienas ierīces komplektācija:
· Elpceļu attīrīšanas palīgierīce – 1 gab.
· Pacienta kontūrs ar bakteriālo filtru un pacienta masku – 1 kompl.
· Ierīces glabāšanas soma – 1 gab.
· AC barošanas kabelis – 1 gab.
· Gaisa filtrs – 1 gab.
· Lietošanas instrukcija – 1 gab.
	

	1.16
	Ierīces piegādātājs ir preces ražotāja autorizēts pārstāvis, kuram ir tiesības nodrošināt preces piegādi, uzstādīšanu un servisu Latvijas teritorijā.
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