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	Vidējas jaudas elektrokoagulatoru iegāde 
	
	

	1.1.
	Elektrokoagulators ar dažādiem monopolārajiem griešanas, koagulācijas režīmiem un bipolāro režīmu 
	
	

	1.2.
	Tehniskās prasības:
	
	

	1.2.1.
	Maksimālā monopolārā griešanas jauda ne mazāk kā 100 W
	
	

	1.2.2.
	Maksimālā koagulācijas jauda ne mazāk kā 80 W
	
	

	1.2.3.
	Darbības frekvence ne mazāk kā 500 kHz
	
	

	1.2.4.
	Ne mazāk kā 3 elektrodu kontaktligzdas no kurām - vismaz 1 ir monopolārā trīs zaru starptautiskā standarta kontaktligzda, vismaz 1 ir bipolārā divzaru, starptautiskā standarata kontaktligzda, ne mazāk kā 1 ir neitrālā elektroda, divu spraudņu starptautiskā standarta kontaktligzda
	
	

	1.2.5.
	Iespējams pievienot divdaļīgu kājas vadības slēdzi
	
	

	1.2.6
	Monopolārie režīmi:
	
	

	1.2.6.1.
	Standarta griešanas režīms, ar minimālu vai vidēju audu hemostāzi, maksimālais pīķa spriegums 550 Vp ± 5%
	
	

	1.2.6.2.
	Griešanas režīms ar paaugstinātu audu hemostāzi, pazeminātu griešanas ātrumu, maksimālais pīķa spriegums 900 Vp ± 5%
	
	

	1.2.6.3.
	Vieglas koagulācijas režīms, bez dzirksteļošanas, samazina audu karbonizāciju un elektroda lipšanu pie audiem, maksimālais pīķa spriegums 190 Vp ± 5%
	
	

	1.2.6.4.
	Ātras koagulācijas režīms, paredzēts efektīvai, ātrai koagulācijai, maksimālais pīķa spriegums – ne mazāks kā 1250 Vp ± 5%
	
	

	1.2.7.
	Bipolārais režīms – nodrošina bipolāro koagulāciju izmantojot bipolārās pincetes, pīķa spriegums  190 Vp ± 5%
	
	

	1.2.8.
	Iekārtas griešanas un koagulācijas jaudas iestatīšana -  Vatos uz iekārtas priekšējā paneļa ar spiedpogām
	
	

	1.2.9.
	Iekārtas režīmu un programmu maiņa iespējama ar spiedpogām no iekārtas priekšējā paneļa
	
	

	1.2.10.
	Iekārta aprīkota ar automātisku bipolārā režīma aktivācijas - AUTO START funkciju
	
	

	1.2.11.
	Iekārtā iespējams iestatīt un saglabāt ne mazāk kā 4 programmas ar individuāli iestatāmiem parametriem.
	
	

	1.2.12.
	Pie darbības kļūdām tiek parādīts kļūdas kods 
	
	

	1.2.13.
	Gan monopolāro, gan bipolāro režīmu iespējams aktivēt gan ar kājas pedāli, gan ar  rokas vadības
	
	

	1.2.14.
	Iespējama paralēla (bez pārslēgšanas) monopolāro un bipolāro instrumentu aktivācijas iespēja.
	
	

	1.2.15.
	Būtiski samazināts noplūdes strāvu risks, ko nodrošina izolēta augstfrekvences pacienta ķēde
	
	

	1.2.16.
	Iespējams pievienot gan nedalītos, gan dalītas virsmas vienreiz lietojamos neitrālos elektrodus
	
	

	1.3.
	Komplektācija:
	
	

	1.3.1.
	Elektrokoagulators – 1 gb.
	
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
	




