Tehniskā specifikācija
Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma iepirkumam
	Poz.Nr.
	Aparatūras nosaukums,
Tips , rūpnīcas Nr, inv.nr.
	Pielietojums
	Tehniskās prasības kalibrācijai

	1.1.
	TW30013, Nr.1687      w.p (PTW)

Inv.nr. 1005873/3

	Farmer tipa jonizācijas kamera fotonu starojuma lauku absolūtai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas  rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *)

	1.2.
	TW31010, Nr.006357,
w.p (PTW)

Inv.nr. 1005889
	Semiflex jonizācijas kamera relatīvai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
Kalibrācijas  rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *) 

	1.3.
	TW31016, Nr.00518, w.p (PTW)

Inv.nr. 1005873/7
	PinPoint tipa jonizācijas kamera stereotaktiskās staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas  rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *)

	1.4.
	PPC05, Nr.124, w.p. (Wellhoffer)

Inv.nr. 1005919
	Markus tipa plakanparalēlā jonizācijas kamera elektronu starojuma lauku relatīvai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co  pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas  rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *)

	2.
	Elektrometrs
Unidos T10002, Nr.20581, (PTW)

Inv.nr. 1005890
	References tipa elektrometrs.
	Kopā ar jonizācijas kamerām 1.1., 1.2, 1.3., 1.4. un dozimetrisko vadu.



*)  Kalibrēt references instrumenta statusā atbilstoši dozimetrisko mēriekārtu kalibrēšanas prasībām Radioterapijā TRS 374 ( „Calibration of Dosimeters Used in Radiotherapy”IAEA, 1994), kalibrēšanas sertifikātā sniedzot ziņas par kalibrēšanā  pielietoto tiešo darba standartu (p9.5.1.), ne zemāku par   sekundāro standartu. 
