Tehniskā specifikācija

0.125cm3 Semiflex tipa jonizācijas kamera

Kameras īpašības
· Ūdensizturīga, lokans vads vieglai pozicionēšanai ūdens fantomā;
· Neliela virziena atkarība;
· Jūtīgais tilpums 0.125cm3, pildīts ar gaisu;
· Radiācijas lauka pārbaudes iekārta (iespējama). 

Specifikācija:
	Produkta tips
	Ar gaisu pildīta jonizācijas kamera

	Pielietojums
	Radiācijas terapijas staru kūļa absolūtās dozimetrija

	Mērāmie parametri
	Ūdenī absorbētā doza, Gaisa kerma, ekspozīcija

	References starojuma kvalitāte
	60Co

	Nominālais jutīgais tilpums
	0.125cm3

	Dizains
	Ūdens izturīga, ar gaisu pildīta, pilnīgi izolēta

	References punkts
	Uz kameras ass, 4.5mm no kameras gala

	Mērijumu virziens 
	Radiāls

	Nominālā attiecība
	3.3nC/Gy

	Ilgtermiņa stabilitāte
	≤1%

	Kameras spriegums
	400V nominālais
±500V maksimālais

	Polaritātes efekts 60Co starojumā
	<1%

	Fotonu enerģijas atkarība
	≤ ± 2% (140kV...280kV)
≤ ± 4% (140kV...60Co)

	Virziena atkarība ūdenī
	≤ ± 0.5% rotācijai ap kameras asi; kameras ass slīpums līdz ± 100

	Noplūdes strāva
	≤ ± 4 fA

	Vada radītā noplūde
	≤ 1 pC/(Gy . cm)


 Materiāli un mērījumi:
	Jutīga apjoma sienas
	0.55mm PMMA, 1.19g/cm3 0.15mm grafīts, 0.82g/cm3

	Summārais sienas blīvums
	78 mg/cm2

	Jutīgā apjoma dimensijas
	rādiuss 2.75mm
garums 6.5mm

	Centrālais elektrods
	Al 99.98, diametrs 1.1mm

	„Build-up” uzmava
	PMMA, sieniņas biezums 3mm



Jonu uzkrāšanas efektivitāte pie nominālā sprieguma
	Jonu uzkrāšanas laiks
	100μs

	Maksimālā dozas jauda
≥99.5% piesātinājumam
≥99.0% piesātinājumam
	
6Gy/s
12Gy/s

	Maksimālā doza viena pulsa laikā
≥99.5% piesātinājumam
≥99.0% piesātinājumam
	

0.5mGy
1.0mGy


Mērīšanas diapazoni
	Kameras spriegums
	± (100...400) V

	Radiācijas kūļa kvalitāte
	140kV...50MV fotoni
(10...45)MeV elektroni
(50...270)MeV protoni

	Lauka lielums
	(3x3)cm2 ...(40x40)cm2

	Temperatūras diapazons
	(10..40) 0C
(50.. 104) 0F

	Mitrums
	(10...80)%, maksimāli 20g/m3

	Gaisa spiediens
	(700-1060)hPa



Informācija izpildītajam 
 Semiflex jonizācijas kamera 0.125cm3, TNC (W) savienojums;

