Mobilais operāciju galds

Tehniskā specifikācija

	N.p.k.
	Prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	1.
	Reanimācijas mobils operāciju galds dažādu procedūru veikšanai 
	

	2.
	Galda konstrukcija ir izgatavota no tērauda profiliem, kas pārklāti ar pulvera laku
	

	3.
	Hidrauliska galda virsmas augstuma regulācija
	

	4.
	Hidrauliskajiem kājas pedāļiem ir jāatrodas abās galda pusēs
	

	5.
	Augstuma regulēšana diapazonā vismaz no 810 līdz 1050 mm
	

	6.
	Vismaz četru segmentu galda virsma, kas nodrošina pacienta pozicionēšanu: guļus, pussēdus, sēdus pozīcijās.
	

	7.
	Kopējais galda garums vismaz 2020 mm
	

	8.
	Kopējais galda platums ne mazāk kā 550 mm
	

	9.
	Četri galda segmenti: galvas, atzveltnes, sēžas daļa, kāju segmenti
	

	10.
	Antistatiski matrači ir izgatavoti no poliuretāna putām un pārklāti ar mākslīgo dermantīnu.
	

	11.
	Galvas segmenta regulācija ar gāzes atsperi
	

	12.
	Galvas segmenta regulēšana diapazonā vismaz no min -40 ° līdz 50 °
	

	13.
	Atzveltnes segments regulējams ar gāzes atsperēm, kuras aktivizē regulācijas svira ar papildu aizsardzību pret nejaušu darbību
	

	14.
	Atzveltnes regulēšana diapazonā vismaz no min -40 ° līdz 80 °
	

	15.
	Kāju segmenti ar katra segmenta leņķa pielāgošanu ar gāzes atsperu atbalstu
	

	16.
	Kājas regulācija vertikālā stāvoklī vismaz no 15 ° līdz -90 °
	

	17.
	Kājas regulācija horizontālā stāvoklī vismaz no 0 līdz 180°
	

	18.
	Trendelenburga un antiTrendelenburga slīpums ir regulējams ar gāzes atsperu palīdzību, ar papildu aizsardzību pret nejaušu regulēšanas aktivizēšanu
	

	19.
	Trendelenburga pozīcija vismaz 25 °
	

	20.
	amtiTrendelenburga pozīcija vismaz 12 °
	

	21.
	Galds ar ļoti labu mobilitāti. Virziena ritenis - ērtākai manevrēšanai un pārvietošanai
	

	22.
	Centrālā bloķēšana četriem dubultiem riteņiem ar diametru vismaz 125 mm, kurus darbina ar svirām, kas atrodas virs 2 ritentiņiem  - pacienta galvas pusē
	

	23.
	Rtg - staru caurlaidīgi galda virsmas segmenti. Segmentu pamatne izgatavota no HPL plāksnēm
	

	24.
	Tunelis rentgena kasetei zem atzveltnes un sēdekļa segmentiem
	

	25.
	Galds aprīkots ar sānu sliedēm papildu aprīkojuma piestiprināšanai. Fiksācijas klemmes nodrošina leņķisku un  vertikālu montāžu.
	

	26.
	Maksimālais pieļaujamais pacientu svars vismaz 180 kg
	

	27.
	Papildu aprīkojums:
	

	27.1
	- roku balsti ar fiksācijas klemmēm -2 gab
	

	28.
	Atbilstības deklarācija un ražotāja ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāts 
	




Finanšu piedāvājums

	N. p.k.
	Nosaukums
	Daudzums (gab.)
	Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN

	1
	2
	3
	4

	1.
	Mobilais operāciju galds
	1
	

	Kopējā līgumsumma* EUR bez PVN par visu apjomu:
	



