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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas reģistratūras telpa 1 (Inv. Nr. 25)
Telpa paredzēta operāciju un biopsijas vai cita materiāla pieņemšanai un reģistrācijai no stacionāra RAKUS un ārpakalpojuma materiāla piegādātājiem – Reģistratūra;
Reģistratūrā nepieciešams izvietot trīs darba vietas, no kurām viena ir reģistratora darba vieta un trīs laborantu darba vietas aprīkotas datoriem un strīpkodu nolasītājiem. Tiks izsniegtas arī atbildes.
Telpā vienlaikus atrasties ne vairāk kā pieci cilvēki.
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles komplekts (1 gab. jauna);
2. Laboranta darba vieta (3 gab. jaunas);
3. Datora komplekts ar barcoda lasītāju (3 gab.; 1 gab. jauna, 2 gab. vecie);
4. Operāciju un biopsijas materiāla pārvietošanas rati (2. gab. jauns);
5. Materiālu pārvietošanas konteiners (2. gab. jauns);
6. Patoloģijas laboratorijai paredzēts kasešu printeris (3. gab. jauns).
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas izgriešanas telpa 2.1 (Inv. Nr. 23)
Telpa paredzēta biopsijas materiāla primārai apstrādei no stacionāra RAKUS un ārpakalpojuma piegādātājiem, kas tiks piegādātas no Reģistratūras, caur kopējo koridoru;
Materiālu primārai apstrādei telpā nepieciešams izvietot vienu laborantu darba vietu, biopsijas materiāla apstrādei.
Telpā vienlaikus var atrasties divi darbinieki.            
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles komplekts, laboranta darba vieta (1 gab. jauns);
2. Ergonomiska, mobila Biopsiju materiāla darba stacija (1 gab. jauna):
a. Dimensijas (P x A x D) 1 400 x 1 600 x 850 mm;
b. Iestrādāta izlietne;
c. Ūdensvada pieslēgums 1/2``; 
d. Kanalizācijas pieslēgums (40 mm) maksimālais spiediens 10 bar;
e. Elektrības pieslēgums viena fāze 1 000 W;
f. Gaisa nosūce no apakšas kreisās puses ar plūsmu ne mazāk kā 500 m3/h;
g. Iekārtas svars ne mazāk kā 170 kg;
h. Datoru tīkla pieslēgums.
3. Pneimopasta pieslēguma darba vieta koridorā (1 gab. jauna).                     
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas izgriešanas telpa 2.2 (Inv. Nr. 22)
Telpa paredzēta operāciju materiāla makroskopiskai aprakstei, izgriešanai un primārai apstrādei no stacionāra RAKUS un ārpakalpojuma piegādātājiem, kas tiks piegādāta no Reģistratūras, kopējais koridors.
Materiālu izgriešanas telpā nepieciešams izvietot vienu laborantu darba vietu, operāciju materiāla makroskopiskai aprakstei, izgriešanai un primārai apstrādei darba vieta.
Telpā vienlaikus var uzkavēties divi darbinieki.  
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles komplekts, laboranta darba vieta (1 gab. jauna);
2. Ergonomiska, mobila Operāciju materiāla darba stacija (1 gab. jauna):
a. Dimensijas (P x A x D) 1 900 x 2 100 x 850 mm;
b. Iestrādāta izlietne;
c. Ūdensvada pieslēgums 3/8``; 
d. Kanalizācijas pieslēgums (40 mm);
e. Elektrības pieslēgums viena fāze 1 400 W;
f. Gaisa nosūce no apakšas kreisās puses ar plūsmu ne mazāk kā 1 300 m3/h;
g. Iekārtas svars ne mazāk kā 270 kg;
h. Datoru tīkla pieslēgums.
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas izgriešanas telpa 2.3 (Inv. Nr. 21)
Telpa paredzēta operāciju materiāla makroskopiskai aprakstei, izgriešanai un primārai apstrādei no stacionāra RAKUS un ārpakalpojuma piegādātājiem, kas tiks piegādāta no Reģistratūras, kopējais koridors.
Materiālu izgriešanas telpā nepieciešams izvietot vienu laborantu darba vietu, operāciju materiāla izgriešanai.
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles komplekts (1 gab. jauna);
2. Ergonomiska, mobila Operāciju materiāla darba stacija (1 gab. jauna):
a. Dimensijas (P x A x D) 1 900 x 2 100 x 850 mm;
b. Iestrādāta izlietne;
c. Ūdensvada pieslēgums 3/8``; 
d. Kanalizācijas pieslēgums (40 mm);
e. Elektrības pieslēgums viena fāze 1 400 W;
f. Gaisa nosūce no apakšas kreisās puses ar plūsmu ne mazāk kā 1 300 m3/h;
g. Iekārtas svars ne mazāk kā 270 kg;
h. Datoru tīkla pieslēgums.
3. Laboranta darba vieta ar galdu (1 gab. jauna).
[image: ]
RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas apstrādes un ieliešanas telpa 3 (Inv. Nr. 88)
Telpā paredzēta biopsijas vai operācijas materiālu audu ķīmiskai apstrādei un paraugu ieguldīšanai parafīna formās.
Audu ķīmiskā apstrādes telpā tiks izvietoti Patoloģijas centrā esošās ražotāja SAKURA audu apstrādes iekārtas (4 gab.), kas tiks novietotas uz grīdas, kā arī termostati (4 gab.) un parafīnā ieguldīšanas sistēmas (4 gab.), kas tiks ievietotas velkmes skapjos (4 gab.). Telpā vienlaikus varētu atrasties četri laboranti.
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles komplekts (1 gab. jauna); 
2. Ražotāja SAKURA audu apstrādes iekārta (4 gab. vecās):
a. Dimensijas (P x A x D) 552 x 1 328 x 604 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 130 kg.
3. Pneimopasta pieslēguma darba vieta koridorā (1 gab. jauna).
4. Termoskapis (4. gab. vecās):
a. Dimensijas (P x A x D) 435 x 495 x 520 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 130 kg.
5. Ražotāja SLEE audu apstrādes iekārtu sistēma (4 gab. vecās):
a. Dimensijas (P x A x D) 900 x 600 x 300 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 40 kg.
6. Velkmes skapis smakas noņemšanai (4 gab. jauns):
a. Dimensijas (P x A x D) 1 200 x 900 x 520 mm;
b. Minimālā gaisa apmaiņa ja vērtnis aizvērts ne mazāk kā 200 m3/h;
c. Ergonomiska augstuma regulācija;
d. Elektrības pieslēgums viena fāze;
e. Iekārtas pilnais svars 65 kg.
7. Parafīna uzglabāšanas skapis (2 gab. jauns).
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas mikropreperātu griešanas telpa 5.1 (Inv. Nr. 89)
Telpā paredzēts saņemt parafīnā ievietoto biopsijas un operācijas audus griešanai mikropreperātos.
Audu griešanai tiks izvietoti Patoloģijas centrā esošās ražotāja SLEE audu apstrādes iekārtas, ūdens vannas ar žāvēšanas plati, kas tiks novietotas uz jaunas laboranta darba vietas.  Telpā vienlaikus var atrasties 5 laboranti. Velkmes skapis paredzēt manuālai krāsošanai.
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles ar izlietni un piecām laborantu darba vietām (1 gab. jauns); 
2. Ražotāja SLEE audu griešanas iekārta (4 gab. vecās un 1 gab. jauna):
a. Dimensijas (P x A x D) 480 x 610 x 350 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 33 kg.
3. Jauns mikropreperātu uzlīmju printeris (5 gab. jauns):
a. Dimensijas (P x A x D) 150 x 150 x 200 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 1 kg.
4. Ūdens vanna ar žāvēšanas plati (5 gab. jauns):
a. Dimensijas (P x A x D) 350 x 155 x 365 mm;
b. Sildīšanas plates platums 350 x 100 mm; 
c. Pamata apgaismojums neona lampa 6 W;
d. Elektrības pieslēgums 220 V;
e. Iekārtas pilnais svars 8 kg.
5. Termoskapis (2 gab. vecie): 
a. Dimensijas (P x A x D) 617 x 495 x 520 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 130 kg.
6. Preparātu saldētava (1 gab. vecā):
a. Dimensijas (P x A x D) 860 x 911 x 630 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 42 kg;
d. Ietilpība ne mazāk kā 100 l;
e. Ne mazāk kā trīs plaukti.
7. Velkmes skapis smakas noņemšanai (1 gab. jauns):
a. Dimensijas (P x A x D) 1 200 x 900 x 520 mm;
b. Minimālā gaisa apmaiņa ja vērtnis aizvērts ne mazāk kā 200 m3/h;
c. Elektrības pieslēgums viena fāze;
d. Iekārtas pilnais svars 65 kg
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas mikropreperātu griešanas telpa 5.2, 5.3 (Inv. Nr. 90, 91)
Telpā paredzēts saņemt parafīnā ievietoto biopsijas un operācijas audus griešanai mikropreperātos.
Audu griešanai tiks izvietoti Patoloģijas centrā esošās ražotāja SLEE audu apstrādes iekārtas, ūdens vannas ar žāvēšanas plati, kas tiks novietotas uz jaunas laboranta darba vietas.  Telpā vienlaikus var atrasties 5 laboranti.
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles ar izlietni un piecām laborantu darba vietām (1 gab. jauna); 
2. Ražotāja SLEE audu griešanas iekārta (4 gab. esošās un 1 gab. jauna):
a. Dimensijas (P x A x D) 480 x 610 x 350 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 33 kg.
3. Jauns mikropreperātu uzlīmju printeris (5 gab. jauni):
a. Dimensijas (P x A x D) 150 x 150 x 200 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 1 kg.
4. Ūdens vanna ar žāvēšanas plati (5 gab. jaunas);
a. Dimensijas (P x A x D) 350 x 155 x 365 mm;
b. Sildīšanas plates platums 350 x 100 mm; 
c. Pamata apgaismojums neona lampa 6 W;
d. Elektrības pieslēgums 220 V;
e. Iekārtas pilnais svars 8 kg.
5. Termoskapis (1 gab. vecais): 
a. Dimensijas (P x A x D) 617 x 495 x 520 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 130 kg.
6. Preparātu saldētava (1 gab. jauna):
a. Dimensijas (P x A x D) 860 × 911 × 630 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 42 kg;
d. Ietilpība ne mazāk kā 100 l;
e. Ne mazāk kā trīs plaukti.
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas krāsošanas telpa 6 (Inv. Nr. 92)
Telpā paredzēts saņemt mikropreperātus audu automatizētai ķīmiskai krāsošanai;
Audu ķīmiskai krāsošanai tiks iegādāta Patoloģijas centram jauna audu mikropreperātu krāsošanas iekārta, kas tiks novietota uz grīdas.  Telpā vienlaikus var atrasties 2 laboranti;
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles ar divām laborantu darba vietām (1 gab. jauna); 
2. Audu mikropreperātu krāsošanas iekārta (1 gab. jauna):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 1 450 x 2 290 x 350 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze, strāva 30 Amps;
c. Iekārtas pilnais svars ar atkritumu moduli 645 kg;
d. Datortīkla pieslēgums.
3. Krāsošanas analizators (1 gab. vecais):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 650 x 500 x 580 mm;
b. Elektrības pieslēgums 220 V, 300 VA;
c. Iekārtas pilnais svars ar atkritumu moduli 50 kg;
4. Datortīkla pieslēgums.
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas histoķīmijas telpa 7 (Inv. Nr. 93, 94)
Telpā paredzēts saņemt ķīmiski sakrāsotos audus, lai ievietotu analizatorā, kas veiks automatizētu histoķīmiju;
Histoķīmijas analizatori tiks novietoti uz grīdas.  Telpā vienlaikus var atrasties 2 laboranti;
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles ar divām laborantu darba vietām (1 gab. jauna); 
2. Jauns histoķīmijas analizators (2 gab. jauni):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 500 x 1 300 x 660 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze, strāva 11 Amps;
c. Iekārtas pilnais svars ar atkritumu moduli 80 kg;
d. Datortīkla pieslēgums.
3. Divi jauni datoru komplekti.
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas Citoloģijas laboratorija telpa 11 (Inv. Nr. 95)
Telpā paredzēts saņemt mikropreperātu audus citoloģijas veikšanai, lai ievietotu ķīmiskās krāsošanas analizatorā. Telpā darbu veiks astoņi laboranti, strādājot ar digitālo mikroskopu.
Citoloģijas analizators, kas tiks novietots uz galda.  Telpā vienlaikus var atrasties 8 laboranti;
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles ar divām laborantu darba vietām (1. gab. jauna);
2. Digitālais mikroskops (8. gab. vecie):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 300 x 500 x 600 mm;
b. Elektrības pieslēgums 220 V, 15 W;
c. Iekārtas pilnais svars 16 kg;
3. Datortīkla pieslēgums. 
4. Viens datora komplekts (1 gab. jauns).
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas imūnhistoķīmijas telpa 8 (Inv. Nr. 96, 97)
Telpā paredzēts saņemt sakrāsotus audu automatizētai trim imūnhistoķīmijas analizatoriem, no kuriem viens ir vecais DACO imūnhistoķīmijas analizators novietojams uz galda un divi analizatori tiks pirkti no jauna novietojami uz grīdas;
Telpā vienlaikus var atrasties 3 laboranti;
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles ar trīs laborantu darba vietām (1 gab. jauna); 
2. Jauns imūnhistoķīmijas analizators (1 gab. vecais, 1 gab. jauns):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 1 450 x 1 763 x 800 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze, 1,2 kW;
c. Iekārtas pilnais svars ar atkritumu moduli 600 kg;
d. Datortīkla pieslēgums.
3. Hibridizātors (1 gab. jauna):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 229 x 135 x 455 mm;
b. Elektrības pieslēgums, 240 VAC, 1,6 A;
c. Iekārtas pilnais svars ar atkritumu moduli 9 kg.
4. Divi jauni datoru komplekti.
5. Izlietne ar centralizētu dejonizētā H2O padevi (30 l dienā) (1 gab. jauna).
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas molekulārās laboratorijas telpa 9 (Inv. Nr. 98)
Telpā paredzēts dažādas medicīniskās iekārtas un vienu analizatoru, PCR analizators novietojams uz galda un dažādas laboratorijas iekārtas, kas tiks pirktas no jauna novietojami uz galda;
Telpā vienlaikus var atrasties 2 laboranti;
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskās mēbeles ar vienu laborantu darba vietām (2 gab. jauna); 
2. PCR analizators (1 gab. jauns):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 574 x 500 x 600 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze, 1,6 kVA;
c. Iekārtas pilnais svars 60 kg;
d. Datortīkla pieslēgums.
3. Datora komplekts ar barcodu nolasītāju (3 gab. jauns);
4. PCR darba vietas skapis ar iebūvētu lamināro plūsmu (2 gab. jauns):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 815 x 770 x 640 mm;
b. Elektrības pieslēgums viena fāze;
c. Iekārtas pilnais svars 30 kg.
5. Spektrofotometrs (1 gab. jauns);
6. Dzesējošā centrifūga (1 gab. jauns):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 230 x 110 x 210 mm;
b. Elektrības pieslēgums 220 V, 200 W;
c. Iekārtas pilnais svars 2,8 kg.
7. Termostats (1 gab. jauns):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 230 x 110 x 210 mm;
b. Elektrības pieslēgums 220 V;
c. Iekārtas pilnais svars 15 kg.
8. Vortex (1 gab. jauns):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 813 x 762 x 635 mm;
b. Elektrības pieslēgums 220 V;
c. Iekārtas pilnais svars 0,8 kg.
9. Iekārta ar centralizētu dejonizētā H2O padevi ar ražību 30 l dienā (1 gab. jauns):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 300 x 500 x 250 mm;
b. Elektrības pieslēgums 220 V;
c. Iekārtas pilnais svars 35 kg.
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas apspriežu telpa 10 (Inv. Nr. 54, Auditorija)
Telpā paredzēts izmantot digitālo patoloģijas mikroskopu, digitālo skaneri, datorkompletu un multimediju projektoru, kas tiks novietoti uz galda. Auditorijā tiks veiktas apspriedes.
Telpā vienlaikus var atrasties 80 cilvēki;
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Apspriežu galds ar vienu laborantu darba vietu (1 gab. jauna); 
2. Digitālais mikroskops (1 gab. jauns):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 300 x 500 x 600 mm;
b. Elektrības pieslēgums 220 V, 15 W;
c. Iekārtas pilnais svars 16 kg;
d. Datortīkla pieslēgums.
3. Datora komplekts ar barcodu nolasītāju (1 gab. jauns);
4. Preparātu stikliņu skaneris (1 gab. jauns);
5. Multimediju lieljaudas projektors ar ne mazāk kā 6 000 Lum (1 gab. jauns).
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas ārsta kabineta telpa (Inv. Nr. 84, 83, 82, 81, 78)
Telpā paredzēts izmantot digitālo patoloģijas mikroskopu, kas tiks novietoti uz galda. Telpā tiks noteikta diagnoze.
Katrā telpā vienlaikus strādās 2 ārsti histologi;
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums vienai telpai:
1. Medicīniskā mēbeles sistēma ar divu ārstu darba vietu (1 gab. jauna); 
2. Digitālais mikroskops (2 gab. vecais):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 300 x 500 x 600 mm;
b. A4 formāta lāzerprinteris (1 gab. jauns);
c. Elektrības pieslēgums 220 V, 15 W;
d. Iekārtas pilnais svars 16 kg;
e. Datortīkla pieslēgums.
3. [image: ][image: ]
4. [image: ][image: ]

RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas ārsta kabineta telpa (Inv. Nr. 80, 85, 68)
Telpā paredzēts izmantot digitālo patoloģijas mikroskopu, kas tiks novietoti uz galda. Telpā tiks noteikta diagnoze.
Katrā telpā vienlaikus strādās 4 ārsti histologi;
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums vienai telpai:
1. Medicīniskā mēbeles sistēma ar divu ārstu darba vietu (2 gab. jauna); 
2. A4 formāta lāzerprinteris (1 gab. jauns);
3. Digitālais mikroskops (4 gab. vecais):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 300 x 500 x 600 mm;
b. Elektrības pieslēgums 220 V, 15 W;
c. Iekārtas pilnais svars 16 kg;
d. Datortīkla pieslēgums.
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RAKUS Patoloģijas centrs
Laboratorijas materiālu plūsmas ārsta citologa kabineta telpa 12 (Inv. Nr. 100, 101)
Telpā paredzēts izmantot digitālo patoloģijas citologu mikroskopu, kas tiks novietots uz galda. Telpā tiks noteikta diagnoze.
Telpā vienlaikus atradīsies 8 ārsti, jo starpsiena starp telpām tiks nojaukta;
Nepieciešamais aprīkojums un nodrošinājums:
1. Medicīniskā mēbele, viena ārsta darba vieta (8 gab. jauna); 
2. A4 formāta lāzerprinteris (1 gab. jauns)
3. Digitālais mikroskops (4 gab. vecais):
a. Dimensijas ar ventilācijas moduli (P x A x D) 300 x 500 x 600 mm;
b. Elektrības pieslēgums 220 V, 15 W;
c. Iekārtas pilnais svars 16 kg;
d. Datortīkla pieslēgums.
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