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	Tvaika sterilizators ar kameras tilpumu 1 (viena) sterilizācijas vienība (STU) – 1 
	Kompl.
	1
	Preces ražotājs:
Modelis, kods:


	1.
	Pilnīgi automātisks, ātras darbības tvaika sterilizators – Atbilstošs LVS EN ISO 285.
	
	
	

	2.
	Iekārta paredzēta ķirurģisko instrumentu, audumu un medicīnas priekšmetu sterilizācijai dažāda veida iepakojumos (maisiņos, kreppapīrā, konteineros, termostabilu medicīnas ierīču un instrumentu sterilizēšanai atbilstoši ES prasībām.
	
	
	

	3.
	Automātiski veramas, vertikāli slīdošas durvis.
	
	
	

	4.

	Kamera - nerūsējoša tērauda, horizontāla, taisnstūra, iekšējais izmērs: 
dziļums: 600 mm + 20mm;
platums: 300mm + 20mm;
augstums: 300mm + 20mm;
tilpums: 60L + 3L.
	
	
	

	5.
	1) Iekārtas korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar kvalitāti ne zemāku par AISI 304L
2) Iekārtas kamera no nerūsējošā tērauda, ar kvalitāti ne zemāku par AISI 316L
	
	
	

	6.
	Tvaika ģenerators:
1) integrēts iekārtā 
2) jauda ne lielāka par 4.0 kW;
	
	
	

	7.
	Elektrības pieslēgums: 400V/10A/50Hz
	
	
	

	8.
	Iekārtai un programmām jāatbilst sekojošām ES direktīvām un normatīviem standartiem:
1) CE marķējums;
2) MDD 93/42EEC- Medicīnisko iekārtu direktīva;
3) EN 285 Eiropas standarts Lielajiem Tvaika Sterilizatoriem.
	
	
	

	9.
	Kameras ietilpība ne mazāka par 3 gab. paplātēm/plauktiem :
1) paplātes/plaukti izņemami;
2) paplāšu/ plauktu izmērs: 300×600×20 mm+15mm (platumam un garumam), augstumam +5mm.
	
	
	

	10.
	Programmas un cikla ilgumi:
1)  Ātrais (Flash) sterilizācijas cikls, t0 1340 C, cikls ne ilgāks kā 18 minūtes;
2) Iepakotiem instrumentiem t0 1340 C, cikls ne ilgāks kā 30 minūtes;
3) Programma prionu iznīcināšanai t0 1340 C, cikls ne ilgāks kā 45 minūtes;
4) Termojutīgiem materiāliem, iepakotiem t0 1210 C, cikls ne ilgāks kā 35 minūtes;
5) Iekārtas uzsildīšanas programma, cikls ne ilgāks kā 20 minūtes;
6) Bowie & Dick tests, ne ilgāk kā 20 minūtes;
7) Noplūdes tests (vakuuma)
	
	
	

	11.
	Sterilizatora vadības panelis:
1) šķidro kristālu (LCD) vai ekvivalents;
2) skārienjūtīgs
Vadības panelis ar paskaidrojumiem / vizuālu informāciju Latviešu valodā.
	
	


	

	12.
	1) Durvju bloķēšanas sistēma - pilnīgi automātiska.
2) Iebūvēts kompresors pneimatiskai durvju atvēršanai.
3) Manometrs spiediena attēlošanai sterilizācijas kamerā
	
	
	

	13.
	Pieslēgvieta (interfeiss) RS232
	Gab.
	1
	

	14.
	Ūdens uzpilde iekārtai – automātiska.
	
	
	

	15.
	Iekārtai iebūvēta ūdens demineralizācijas sistēma.
	
	
	

	16.
	1. Dejonizēta / osmozētā ūdens patēriņš ciklā 0,5-3,5 litri.
2. Kopējais ūdens patēriņš vienam standarta ciklam ne vairāk par 85 litriem.
	
	
	

	17.
	1. Iekārtas ārējie izmēru pielaide (+/- 30mm):
Platums: 600 mm;
Dziļums: 850 mm;
Augstums: 1600 mm.
2. Jābūt ergonomiskam ielādes augstuma diapazonā 80-90cm no grīdas.
	
	
	

	18.
	Iekārtai jābūt aprīkotai ar gaisa filtru, ne mazāk kā 0,2 um
	
	
	

	19.
	Kamerai jābūt aprīkotai ar validācijas portiem – spiediena un temperatūrai.
	
	
	

	
	
Komplektācija pie iekārtas:
	
	
	

	20.
	Iekārtā integrēts vai komplektā drukas iekārta (printeris) sterilizācijas procesa parametru dokumentēšanai Latviešu valodā.
	Gab.
	1
	

	21.
	Kameras rāmis ar ne mazāk kā 3 līmeņiem, atstarpe starp paplātēm/plauktiem ne mazāk kā 90mm.
	Gab.
	1
	

	22.
	Izņemamas paplātes/ plaukti perforēti, alumīnija, to izmērs 600 x 300 x 20 mm ;(garumam platumam +/-20mm, augstumam +/- 5mm)
	Gab.
	3
	

	23.
	Ielādes grozs sterilizējamajam materiālam, izmēri: 590 x 300 x 190mm (garums x platums x augstums) + 10mm.

	Gab. 
	1
	

	24.
	Garantija vismaz 12 mēneši.
	
	
	

	25.Papildus prasības pretendientiem
	

	25.1
	Pretendentam jābūt piedāvātās iekārtas ražotāja autorizētam servisa pakalpojumu nodrošinātājam Latvijas teritorijā.
	
	
	

	25.2
	Vismaz divi ražotāja sertificēti servisa inženieri (pievienot sertifikātu kopijas).
	
	
	

	25.3
	Apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, tas nepieciešamības gadījumā nodrošinās servisa inženiera ierašanos uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) stundu laikā pēc elektroniska vai telefoniska pieteikuma saņemšanas darba dienās
	
	
	

	25.4
	Apliecinājums, ka iespējama iekārtas piegāde un uzstādīšana 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma slēgšanas dienas.
	
	
	




Iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic 14 dienu laikā pēc abpusējas līguma parakstīšanas.


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Daudzums
	EUR/gab. bez PVN
	Kopā, EUR bez PVN
	Kopā EUR, ar PVN

	1
	Tvaika sterilizators ar kameras tilpumu 1 (viena) sterilizācijas vienība (STU)
	1
	
	
	








									
(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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