Tehniskā specifikācija

Aizsarglīdzekļi pret jonizējošo starojumu LOC Kodolmedicīnas klīniskajā daļā

	Nr.
	Tehniskais apraksts

	1.
	Frontālais aizsargpriekšauts ar vestes tipa aizmuguri A

1. Aizsargpriekšautam jānodrošina aizsardzību pret jonizējošo starojumu priekšpusē, un daļēju aizsardzību pret jonizējošo starojumu – arī tērpa aizmugurē 
2. Aizsargmateriāla svina ekvivalents vismaz 0,25 mmPb, gan aizsargtērpa priekšpusē, gan tērpa aizmugurē;
3. Aizsargpriekšauta ārējais materiāls izgatavots no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla.
4. Aizsargpriekšauta aizdare – ar divām lencēm, kuras krustojas mugurpusē un fiksējas ar Velcro stiprinājumiem aizsargpriekšauta sānos. Aizdares lencēs iestrādāts elastīgs segments,
5. Uz aizsargpriekšauta pleca izveidota monogramma ar aizsargtērpa svina ekvivalentu;
6. Aizsargpriekšauta izmērs – S (piemērots lietotājam ar krūšu apkārtmēru 97 cm);
7. Aizsargpriekšauta garums vismaz 100 cm;
8. Komplektā Visor tipa vairogdziedzera aizsargs izgatavots no tādiem pašiem materiāliem kā aizsargpriekšauts, vismaz 0,5 mmPb svina ekvivalentu;
9. Vairogdziedzera aizsargs ar Velcro aizdari, ar kniežu palīdzību piestiprināms pie aizsargpriekšauta;
10. Komplektā aizsargpriekšauta glabāšanai piemērots drēbju pakaramais;
11. Aizsarglīdzekļi atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC 

	2.
	Svārku un vestes aizsargtērpa komplekts pret jonizējošo starojumu B

1. Aizsargtērpa komplekts sastāv no aizsargvestes un aizsargsvārkiem; 
2. Aizsargmateriāla svina ekvivalents vismaz 0,50 mmPb aizsargtērpa priekšpusē, un vismaz 0,25 mmPb aizsargtērpa aizmugurē;
3. Aizsargpriekšauta ārējais materiāls izgatavots no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla
4. Aizsargvestes plecu daļai jābūt ar papildus polsterējumu;
5. Aizsargvestes aizdare ar Velcro stiprinājumiem;
6. Uz aizsargvestes pleca izveidota monogramma ar aizsargtērpa svina ekvivalentu;
7. Aizsargvestes izmērs – L (piemērota lietotājam ar krūšu apkārtmēru 116 cm un vidukļa apkārtmēru 101 cm);
8. Aizsargsvārkos jābūt iestrādātai ergonomiska elastīgai jostai, kura nodrošina atbalstu lietotāja muguras lejas daļai, jābūt iespējai ergonomisko jostu noņemt un nomainīt;
9. Aizsargsvārku aizmugures daļā virs ceļa locītavas jābūt izveidotam izgriezumam, kas atvieglo lietotāja pārvietošanos;
10. Aizsargsvārku aizdare ar Velcro stiprinājumiem un papildus stiprinājums (metāla kniedes vai plastmasas klipši (clip))
11. Aizsargsvārku izmērs – L (piemērots lietotājam ar gurnu apkārtmēru 113 cm);
12. Aizsargsvārku garums vismaz 65 cm;
13. Komplektā Visor tipa vairogdziedzera aizsargs izgatavots no tādiem pašiem materiāliem kā aizsargpriekšauts, vismaz 0,5 mmPb svina ekvivalentu;
14. Vairogdziedzera aizsargs ar Velcro aizdari un ar kniežu palīdzību piestiprināms pie aizsargvestes;
15. Komplektā aizsargpriekšauta glabāšanai piemērots drēbju pakaramais;
16. Aizsarglīdzekļi atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC 

	3.
	Frontālais aizsargpriekšauts ar vestes tipa aizmuguri C

1. Aizsargpriekšautam jānodrošina aizsardzību pret jonizējošo starojumu priekšpusē, un daļēju aizsardzību pret jonizējošo starojumu – arī tērpa aizmugurē
2. Aizsargmateriāla svina ekvivalents vismaz 0,25 mmPb  gan aizsargtērpa priekšpusē, gan tērpa aizmugurē;
3. Aizsargpriekšauta ārējais materiāls izgatavots no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla
4. Aizsargpriekšauta aizdare – ar divām lencēm, kuras krustojas mugurpusē un fiksējas ar Velcro stiprinājumiem aizsargpriekšauta sānos. Aizdares lencēs iestrādāts elastīgs segments
5. Uz aizsargpriekšauta pleca izveidota monogramma ar aizsargtērpa svina ekvivalentu;
6. Aizsargpriekšauta izmērs – XL (piemērots lietotājam ar krūšu apkārtmēru 135 cm);
7. Aizsargpriekšauta garums vismaz 110 cm;
8. Komplektā Visor tipa vairogdziedzera aizsargs izgatavots no tādiem pašiem materiāliem kā aizsargpriekšauts, vismaz 0,5 mmPb svina ekvivalentu;
9. Vairogdziedzera aizsargs ar Velcro aizdari, ar kniežu palīdzību piestiprināms pie aizsargpriekšauta;
10. Komplektā aizsargpriekšauta glabāšanai piemērots drēbju pakaramais;
11. Aizsarglīdzekļi atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC 

	4.
	Frontālais aizsargpriekšauts ar vestes tipa aizmuguri D

1. Aizsargpriekšautam jānodrošina aizsardzību pret jonizējošo starojumu priekšpusē, un daļēju aizsardzību pret jonizējošo starojumu – arī tērpa aizmugurē
2. Aizsargmateriāla svina ekvivalents vismaz 0,25 mmPb gan aizsargtērpa priekšpusē, gan tērpa aizmugurē;
3. Aizsargpriekšauta ārējais materiāls izgatavots no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla, 
4. Aizsargpriekšauta aizdare – ar divām lencēm, kuras krustojas mugurpusē un fiksējas ar Velcro stiprinājumiem aizsargpriekšauta sānos. Aizdares lencēs iestrādāts elastīgs segments;
5. Uz aizsargpriekšauta pleca izveidota monogramma ar aizsargtērpa svina ekvivalentu;
6. Aizsargpriekšauta izmērs – XS (piemērots lietotājam ar krūšu apkārtmēru 83 cm);
7. Aizsargpriekšauta garums vismaz 105 cm;
8. Komplektā Visor tipa vairogdziedzera aizsargs izgatavots no tādiem pašiem materiāliem kā aizsargpriekšauts, vismaz 0,5 mmPb svina ekvivalentu;
9. Vairogdziedzera aizsargs ar Velcro aizdari, ar kniežu palīdzību piestiprināms pie aizsargpriekšauta;
10. Komplektā aizsargpriekšauta glabāšanai piemērots drēbju pakaramais;
11. Aizsarglīdzekļi atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC 

	5.
	Frontālais aizsargpriekšauts ar vestes tipa aizmuguri E

1. Aizsargpriekšautam jānodrošina aizsardzību pret jonizējošo starojumu priekšpusē, un daļēju aizsardzību pret jonizējošo starojumu – arī tērpa aizmugurē 
2. Aizsargmateriāla svina ekvivalents vismaz 0,25 mmPb      gan aizsargtērpa priekšpusē, gan tērpa aizmugurē;
3. Aizsargpriekšauta ārējais materiāls izgatavots no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla, 
4. Aizsargpriekšauta aizdare – ar divām lencēm, kuras krustojas mugurpusē un fiksējas ar Velcro stiprinājumiem aizsargpriekšauta sānos. Aizdares lencēs iestrādāts elastīgs segments;
5. Uz aizsargpriekšauta pleca izveidota monogramma ar aizsargtērpa svina ekvivalentu;
6. Aizsargpriekšauta izmērs – S (piemērots lietotājam ar krūšu apkārtmēru līdz 96 cm);
7. Aizsargpriekšauta garums vismaz 110 cm;
8. Komplektā Visor tipa vairogdziedzera aizsargs izgatavots no tādiem pašiem materiāliem kā aizsargpriekšauts, vismaz 0,5 mmPb svina ekvivalentu;
9. Vairogdziedzera aizsargs ar Velcro aizdari, ar kniežu palīdzību piestiprināms pie aizsargpriekšauta;
10. Komplektā aizsargpriekšauta glabāšanai piemērots drēbju pakaramais;
11. Aizsarglīdzekļi atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC

	6.
	Svārku un vestes aizsargtērpa komplekts pret jonizējošo starojumu F

1. Aizsargtērpa komplekts sastāv no aizsargvestes un aizsargsvārkiem; 
2. Aizsargmateriāla svina ekvivalents vismaz 0,50 mmPb  aizsargtērpa priekšpusē, un vismaz 0,25 mmPb aizsargtērpa aizmugurē;
3. Aizsargpriekšauta ārējais materiāls izgatavots no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla,
4. Aizsargvestes plecu daļai jābūt ar papildus polsterējumu;
5. Aizsargvestes aizdare ar Velcro stiprinājumiem;
6. Uz aizsargvestes pleca izveidota monogramma ar aizsargtērpa svina ekvivalentu;
7. Aizsargvestes izmērs – S (piemērota lietotājam ar krūšu apkārtmēru 88 cm un vidukļa apkārtmēru 76 cm);
8. Aizsargsvārkos jābūt iestrādātai ergonomiska elastīgai jostai, kura nodrošina atbalstu lietotāja muguras lejas daļai, jābūt iespējai ergonomisko jostu noņemt un nomainīt;
9. Aizsargsvārku aizmugures daļā virs ceļa locītavas jābūt izveidotam izgriezumam, kas atvieglo lietotāja pārvietošanos;
17. Aizsargsvārku aizdare ar Velcro stiprinājumiem un papildus stiprinājums (metāla kniedes vai plastmasas klipši (clip))
10. Aizsargsvārku izmērs – M (piemērots lietotājam ar gurnu apkārtmēru 104 cm);
11. Aizsargsvārku garums vismaz 70 cm;
12. Komplektā Visor tipa vairogdziedzera aizsargs izgatavots no tādiem pašiem materiāliem kā aizsargpriekšauts, vismaz 0,5 mmPb svina ekvivalentu;
13. Vairogdziedzera aizsargs ar Velcro aizdari, ar kniežu palīdzību piestiprināms pie aizsargvestes;
14. Komplektā aizsargpriekšauta glabāšanai piemērots drēbju pakaramais;
15. Aizsarglīdzekļi atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC

	7.
	Halāta tipa aizsargtērps pret jonizējošo starojumu G

1. Viendaļīgs aizsargtērps nodrošina pilnvērtīgu aizsardzību pret jonizējošo starojumu gan priekšpusē, gan aizmugurē;
2. Aizsargmateriāla svina ekvivalents vismaz 0,50 mmPb  aizsargtērpa priekšpusē, un vismaz 0,25 mmPb aizsargtērpa aizmugurē;
3. Aizsargpriekšauta ārējais materiāls izgatavots no viegli kopjama, izturīga un mitrumu neuzsūcoša materiāla
4. Aizsargtērpa plecu daļai jābūt ar papildus polsterējumu;
5. Aizsargtērpa aizdare ar Velcro stiprinājumiem un plastmasas klipsi vai metāla kniedēm jostas daļā;
6. Aizsargtērps aprīkots ar ergonomisku elastīgu jostu,
7. Uz aizsargtērpa pleca izveidota monogramma ar aizsargtērpa svina ekvivalentu;
8. Aizsargtērpa aizmugures daļā jābūt izveidotam izgriezumam, kas atvieglo lietotāja pārvietošanos;
9. Aizsargtērpa izmērs – M un L;
10. Aizsargtērpa garums vismaz 110 cm;
11. Komplektā Visor tipa vairogdziedzera aizsargs izgatavots no tādiem pašiem materiāliem kā aizsargpriekšauts, vismaz 0,5 mmPb svina ekvivalentu;
12. Vairogdziedzera aizsargs ar Velcro aizdari, ar kniežu palīdzību piestiprināms pie aizsargtērpa;
13. Komplektā aizsargpriekšauta glabāšanai piemērots drēbju pakaramais;
14. Aizsarglīdzekļi atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC

	8. 
	Aizsargbrilles pret jonizējošo starojumu

1. Aizsargbrilles piemērotas gan sievietēm, gan vīriešiem;
2. Aizsargbriļļu rāmis izgatavots no izturīgas plastmasas un ir noturīgs pret visbiežāk lietotājiem dezinfekcijas līdzekļiem;
3. Aizsargbriļļu lēcām jābūt ar vismaz 0,75 mmPb svina ekvivalentu;
4. Lēcas pārklātas ar pretatspīduma pārklājumu;
5. Aizsargbrilles aprīkotas ar diviem sānu aizsargiem ar vismaz 0,5 mmPb svina ekvivalentu;
6. Aizsargbriļļu svars ne vairāk kā 80 g;
7. Aizsargbriļļu rāmja izmērs – L (piemērots vidēji platām un platām sejām);
8. Aizsargbriļļu rāmim jābūt pieejamam vismaz divās krāsās;
9. Komplektā jābūt briļļu glabāšanas makam, briļļu auklai un tīrīšanas mikrošķiedras drānai;
10. Aizsargbrilles atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC 


	9.
	Pie sienas stiprināms aizsargtērpu pakaramais vienam aizsargtērpam

1. Pie sienas stiprināms, aizsargtērpu glabāšanai piemērots pakaramais;
2. Pakaramā konstrukcija sastāv no pie sienas stiprināmas pamatnes un grozāma pakaramā stieņa;
3. Grozāmais pakaramā stienis izgatavot no hromēta metāla un ir grozāms horizontālā plaknē 
4. Piegādātājām jānodrošina aizsargtērpu pakaramā piestiprināšana pie sienas;

	10.
	Pie sienas stiprināms aizsargtērpu pakaramais diviem aizsargtērpiem

1. Pie sienas stiprināms, aizsargtērpu glabāšanai piemērots pakaramais;
2. Pakaramā konstrukcija sastāv no pie sienas stiprināmas pamatnes un diviem grozāmiem pakaramā stieņiem;
3. Grozāmie pakaramā stieņi izgatavot no hromēta metāla un ir grozāms horizontālā plaknē
4. Piegādātājām jānodrošina aizsargtērpu pakaramā piestiprināšana pie sienas;




Finanšu piedāvājums

	Nr.
	Nosaukums
	Daudzums
	Cena
	Summa

	1
	Frontālais aizsargpriekšauts ar vestes tipa aizmuguri A
	1
	
	

	2
	Svārku un vestes aizsargtērpa komplekts pret jonizējošo starojumu B
	1
	
	

	3
	Frontālais aizsargpriekšauts ar vestes tipa aizmuguri C
	1
	
	

	4
	Frontālais aizsargpriekšauts ar vestes tipa aizmuguri D 
	1
	
	

	5
	Frontālais aizsargpriekšauts ar vestes tipa aizmuguri E
	1
	
	

	6
	Svārku un vestes aizsargtērpa komplekts pret jonizējošo starojumu F
	1
	
	

	7
	Halāta tipa aizsargtērps pret jonizējošo starojumu G
	2
	
	

	8
	Aizsargbrilles pret jonizējošo starojumu
	6
	
	

	9
	Pie sienas stiprināms aizsargtērpu pakaramais vienam aizsargtērpam
	2
	
	

	10
	Pie sienas stiprināms aizsargtērpu pakaramais diviem aizsargtērpiem
	3
	
	



