TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Valcēšanas iekārta ar piederumiem iegāde
	Iekārtas nosaukums
	Prasības

	Rotējošā valcēšanas iekārta
	Mikroprocesora kontrole.

	
	Automātisks noslēgšanas process.

	
	Noslēdzošās šuves attālums līdz malai robežās no 0 līdz 35 mm.

	
	Attālums līdz medicīnas instrumentam ne mazāks par 30 mm.

	
	Iespējams monitorēt valcēšanas temperatūru, ātrumu un kontaktu spiedienu.

	
	Iekārtas darbība tiek automātiski pārtraukta, ja monitorētie parametri pārsniedz uzstādītos.

	
	Noslēgšanas temperatūra līdz 220 ˚C.

	
	Noslēdzošās šuves platums ne mazāk 12 mm (ne mazāk kā trīskārša šuve).

	
	Neierobežots noslēdzošās šuves garums.

	
	Noslēgšanas laikā uz iepakojuma tiek uzdrukāti noslēgšanas parametri.

	
	Barošana 220-240/50 Hz.

	
	Elektroenerģijas taupīšanas režīms - iespējams iestatīt dīktstāves režīma iestāšanos pēc 1 līdz 60 sekundēm iekārtai atrodoties dīkstāvē.

	
	Valcējamie materiāli atbilstoši EN 868-4, EN 868-5 un ietver iepakojumu ar ķīlveidīgu ielaidumu (gusseted pouches), alumīnija lamināta plēvi, augsta blīvuma polietilēnu (HDPE).

	
	Validējams valcēšanas process atbilstoši LVS EN ISO 11607-2.

	
	Iekārtas ārējās apdares materiāls: nerūsējošais tērauds, kvalitāte ne zemāka kā AISI 304.

	
	Iekārta aprīkota ar uzdrukas printeri.

	
	Automātisks valcēšanas starts ievietojot iepakojumu.

	
	Veikto valcēšanas procedūru skatīšana (augošā un dilstošā secībā) ar skaņas signālu, kad sasniegts uzstādītais skaits.

	Komplektācija:
	Barkodu skeneris komplektā ar programmatūru, barkodu izgatavošanai, to nolasīšanai, pats automātiski veic visu nepieciešamo parametru maiņu dažādiem valcēšanas materiāliem, tiem nepieciešamajiem parametriem. Savienojams ar piedāvāto iekārtu.

	
	Darba virsma- rullīšu konveijers.





