Tehniskā specifikācija

	Nr.
	Tehniskās prasības/ Parametri
	Piedāvājums ar atsauci uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)

	1.
	Digitāls ehokardiogrāfs 
	

	2.
	Pielietojums: 

· kardioloģija;
· asins-vadu izmeklēšana;
	

	3. 
	Darba režīmi: 2D(B); 2D Dual(2B); M; Color M; CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler), Reāla laika “Triplex” režīms.
	

	4.
	Iekārtas vispārējais raksturojums:
	

	4.1.
	Ne mazāk kā 17 collu krāsainais LCD monitors ar iespēju noliekt nepieciešamā leņķī;
	

	4.2.
	Izšķirtspēja ne mazāk kā 1280 x 960 pikseli; 
	

	4.3.
	Daudz funkcijas vadības taustiņi;
	

	4.4.
	Kontrolpaneļa iluminācija;
	

	4.5.
	Zondes izvēle pēc zondes nosaukuma un zondes zīmējuma vieglai zondes izvēlei;
	

	4.6.
	Iespēja vienlaicīgi pieslēgt vismaz 3 (trīs) elektroniskās zondes (plus zīmuļu veida);
	

	4.7.
	Zondes ligzdām kontakts “bez adatu” tipa;
	

	4.8.
	Zondes atvienošanas iespēja neizliedzot iekārtu;
	

	4.9.
	Izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 0 - 30 cm.;
	

	4.10.
	Integrētais EKG sinhronizācijas modulis;
	

	4.11.
	Integrēta HELP funkcija lietošanas pamācības izsaukšanai uz ekrāna;
	

	4.12.
	Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā;
	

	4.13.
	Iespēja veidot lietotāju programmas visām zondēm;
	

	5.
	Zondes:

· (1.5 – 3.5 MHz) +/-0.2MHz matrices sektorāla zonde;
· (3.0 – 10.0 MHz) +/-0.2MHz lineāra zonde;
	

	6.
	Izmeklējumu datu arhivācija:
	

	6.1.
	Pēc izmeklēšanas pacientu attēlu apstrādes iespēja no jēldatiem;
	

	6.2.
	Arhivācijas iespējas uz CD-R, US cieta diska;
	

	6.3.
	Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana AVI, JPEG formātos vai ekvivalents;
	

	6.4.
	Jebkurā režīma DICOM formāta statisku un dinamisku attēlu saglabāšana, ieskaitot RAW DATA;
	

	6.5.
	Attēlu salīdzināšanas iespēja arhīva un reālā laikā;
	

	7.
	Programmu nodrošinājums:
	

	7.1.
	Harmoniskais attēls;
	

	7.2.
	Sektorālas zondes B režīma sektora leņķa virzīšanas iespēja;
	

	7.3.
	Sektora leņķa lieluma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja;
	

	7.4.
	“Anatomical M-Mode” 2D, “Color Flow” režīmos reālā laikā, vai ekvivalents;
	

	7.5.
	Mīkstu audu penetrācijas optimizācijas programma ar vienu pogu sarežģītiem pacientiem 2D un Doppler režīmos;
	

	7.6.
	Attēlu adaptācijas programma, kura samazina graudainību un skaidri apzīmē robežas;
	

	7.7.
	Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai;
	

	7.8.
	“Tissue Doppler Imaging” programma;
	

	7.9.
	Audu kustības ātruma noteikšana “Tissue Doppler Imaging” režīmā;
	

	7.10.
	TGC (Taime Gain compensation) automātiska un manuāla regulēšana;
	

	7.11.
	Kreisa kambara izveides frakcijas automātiskā noteikšana (3 punktu metode), opcija;
	

	7.12.
	Sirds miokarda saraušanas sinhronitātes noteikšanas metode (kvantatīva analīze), opcija;
	

	7.13.
	Kreisa kambara saraušanas funkcijas automātiskā noteikšana (ar endokarda kontūras apvilkšanas metodi), opcija;
	

	7.14.
	Vienlaicīga reālā laikā ne mazāk par 12 kustīgu attēlu vizualizācijas iespēja;
	

	7.15.
	Automātiskā pacientu datus saglabāšanas iespēja – neparedzēta aparāta izslēgšanas vai elektrības zuduma gadījuma;
	

	7.16.
	Ne mazāk par 10 min. integrēta akumulatora darbības iespēja centrālas elektrības padeves pārtraukšanas gadījuma;
	

	8.
	Melnbaltais termoprinteris.
	

	9.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.
	Papildus prasības:

Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas medicīniskās ierīces ES atbilstības deklarācija, atbilstoši direktīvai EEK 93/42, vai regulai 2017/745 un CE sertifikāts;

Pretendenta rīcībā jābūt ne mazāk kā vienam servisa inženierim, kurš ir piedāvātās medicīniskās ierīces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums un servisa inženiera sertifikāts);

Pretendentam jānodrošina apliecinājuma izsniegšanu par ierīces ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību un medicīniskās ierīces tehnisko apkalpošanu noteiktajā garantijas laikā un ražotāja paziņotajā medicīniskās ierīces resursu periodā, ja tāds ir noteikts un ja medicīniskās ierīces īpašnieks vai turētājs izvēlas šādu apkalpošanu medicīniskās ierīces resursu periodā;

Pretendentam jānodrošina, piegādātās medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces galveno funkciju un garantētā elektroapgādes režīma raksturlielumu pārbaudi, un jānodod pārbaudi apliecinošie dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu;

Pretendentam jānodrošina medicīniskās ierīces lietotāju apmācību, izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu;

Nododot ekspluatācijā medicīnisko ierīci, piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu, kā arī servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli;

Garantija ne mazāk kā 24 mēneši.
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
	


