Tehniskā specifikācija iepirkumam 

Dozimetrisko filmu piegāde pacientu staru terapijas dozas sadalījuma verifikācijai 

	Nr.p.k.
	Parametrs
	Parametra minimālās prasības

	1.
	Dozimetriskie parametri

	1.1.
	Optimālais dozas diapazons:
	

	1.1.1
	darba diapazons
	līdz 10Gy

	1.1.2
	darba diapazons
	10 - 40Gy

	1.2.
	Atkarība no starojuma enerģijas
	<5% enerģijas diapazonā no 100keV līdz 18MeV

	2.
	Ķīmiskie parametri

	2.1.
	Materiāls
	Audu ekvivalents

	2.2.

	Jutība pret ārējo vidi
	Samazināta jutība pret UV starojumu/gaismu

	
	
	Ūdens izturīga – mērījumiem ūdenī

	
	
	Stabilitāte temperatūrās līdz 60°C

	2.3.
	Izšķirtspēja
	Ne mazāka par 25μm

	3.
	Attīstīšanas un digitalizācijas parametri

	3.1.
	Filmas attīstīšana
	Reālā laikā - pašattīstošās

	3.2.
	Filmas digitalizācija
	Trīs kanālu (RGB) plakanvirsmas (Flatbed) skenerī

	4.
	Citi parametri

	4.1.
	Filmas izmērs
	8”×10”

	4.2.
	Filmu skaits pakā
	25

	4.3.
	Paku skaits:
	

	4.3.1
	darba diapazons līdz 10 Gy
	2

	4.3.2
	darba diapazons no 10Gy  līdz 40 Gy
	3

	4.4.
	Derīguma termiņš
	Ne mazāks par 2 gadiem






Sagatavoja:
Medicīnas fiziķe  S.Stepiņa
