
Tehniskā specifikācija
Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojumi

	Nr.p.k.
	Aparatūras nosaukums,
Tips, rūpnīcas Nr, inv.nr.
	Pielietojums
	Tehniskās prasības kalibrācijai

	1.0
	Elektrometrs
Unidos T10022 Nr.0045

Inv.nr. 1005873/2
	References tipa elektrometrs.
	Darbības pārbaude un kalibrēšana kopā ar jonizācijas kamerām 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 un dozimetrisko vadu T26003 - 20.


	1.1.
	Farmer TW30013 Nr.1687, w.p

Inv.nr. 1005873/3
	Farmer tipa jonizācijas kamera fotonu starojuma lauku absolūtai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	1.2.
	TW31016, Nr.00518, w.p

Inv.nr. 1005873/7
	PinPoint jonizācijas kamera stereotaktiskās staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	1.4
	TW23342  Nr.01849

Inv.nr. 1005918
	Jonizācijas kamera rentgenstarojuma diapazona starojuma dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw radiācijas kvalitātei TW70; pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas  rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	2.0
	Elektometrs 90001, Nr. J010503

Inv.nr. 1005921
	Brahiterapijas iekārtas „VariSource 200” avota kalibrēšanas komplekts.
	Kopā ar kameru 2.1. un dozimetrisko vadu.

	2.1.
	Kamera HDR 1000 Plus, Nr. A010456

Inv.nr. 1005922
	
	JS avots Irīdijs-192. 
Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām.*


*) Kalibrēt references instrumenta statusā atbilstoši dozimetrisko mēriekārtu kalibrēšanas prasībām Radioterapijā TRS 374 ( „Calibration of Dosimeters Used in Radiotherapy”IAEA, 1994), kalibrēšanas sertifikātā sniedzot ziņas par kalibrēšanā pielietoto tiešo darba standartu (p9.5.1.), ne zemāku par sekundāro standartu. 




