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Latvijas Onkoloģijas centrs
Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnika
Kodolmedicīnas klīniskās daļas iekārtu pārbaudēm un kalibrācijām 2021. gadā


	Nr.
	Iekārtas nosaukums, rūpnīcas Nr.
	Pielietojums
	Veicamā darbība
	Prasības veicamajām darbībām
	Izpildes termiņš

	Jonizējošā starojuma mēriekārtas un detektori

	1. 
	Radiometrs
RaDEye PRD
S/N 0099
	Radiācijas fona mērījumi
	Kalibrēšana
	Kalibrēšana un dokumentācija atbilstoši MK noteikumiem Nr. 693 (25.08.2008.). Iekārtas diapazons - γ starojums 60keV-1,3MeV
	13.05.2021

	2. 
	Portatīvs piesārņojuma monitors 
CoMo 170
Nr. 2168
	Virsmas piesārņojuma mērījumi (α, β-, γ starojumam)
	Kalibrēšana
	Kalibrēšana un dokumentācija atbilstoši MK noteikumiem Nr. 693 (25.08.2008.). Kalibrēt ar avotiem, kuru enerģija pēc iespējas tuvāka klīnikā izmantotajiem izotopiem:
99mTc (γ 140keV), 
131I (γ 364 keV un β- 606keV), 
223Ra (α ~5,78 MeV)
	03.06.2021

	3. 
	Portatīvs piesārņojuma monitors 
CoMo 170
Nr. 3697
	Virsmas piesārņojuma mērījumi (α, β-, γ starojumam)
	Kalibrēšana
	
	27.06.2021

	4. 
	Personāla sasmērējuma monitors 
HFC
Nr. 0499
	Personāla sasmērējuma monitors (α, β-, γ starojumam)
	Kalibrēšana
	
	30.04.2021

	Diagnostikas iekārtas kodolmedicīnā
	
	
	Elektrodrošības pārbaude
	Pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr.482 (19.08.2014) 3.Pielikumam
	23.05.2020

	5. 
	SPECT gamma kamera
Philips SKYLIGTH
Nr. 20007020121
	Diagnostika
	Funkcionālā pārbaude
	Pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr.482 (19.08.2014) - 3.Pielikuma 2.tabulas VIII sadaļas 1. un 2. punktam
	01.04.2021

	6. 
	
	
	Elektrodrošības pārbaude
	Pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr.482 (19.08.2014) - 3.Pielikuma 1.tabulai
	09.09.2021

	7. 
	Gamma kamera (1 detektors fiksētā pozīcijā)
Mediso TH-22
Nr. TH-706246-22
	Diagnostika
	Funkcionālā pārbaude
	Pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr.482 (19.08.2014) - 3.Pielikuma 2.tabulas VIII sadaļas 1. punktam
	14.09.2021

	8. 
	
	
	Elektrodrošības pārbaude
	Pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr.482 (19.08.2014) - 3.Pielikuma 1.tabulai
	15.09.2021

	9. 
	Individuālie aizsarglīdzekļi
	Diagnostika, terapija
	Pārbaude pēc svina ekvivalenta
	Pārbaude ietver aizsarglīdzekļa svina ekvivalenta un starojuma pavājināšanās koeficienta noteikšanu, kā arī pārbaudi pret materiāla mehāniskiem bojājumiem. Sk. Tabulu Nr. 2
	15.05.2021



Izmantotie saīsinājumi:
MK – Ministru kabinets
γ – gamma fotoni
β- – elektroni
α – alfa daļiņas

Kodolmedicīnas diagnostisko iekārtu tehnisko parametru mērījumi un atbilstības novērtēšana atbilstoši MK Noteikumu Nr.482 (19.08.2014) kritērijiem. Gamma kameru parametri uzskaitīti un aprakstīti Tabulā Nr.1. Prasības individuālo aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu pārbaudēm aprakstītas Tabulā Nr. 2.
Tabula Nr. 1
Novērtējamie tehniskie parametri atbilstoši MK Noteikumu Nr.482 (2014.gada 19.augusts) 3.pielikuma 2.tabulas VIII sadaļai, pārbaužu periodiskums atbilstoši noteikumu punktam 45
	VIII. Kodolmedicīna
	1 reizi gadā

	1.
	Gamma kamera:

	1.1.
	attēlu homogenitāte lietojamā lauka robežās
	< ±  5 %
	Mērījumi: bez kolimatora, punktveida zemas enerģijas (piemēam, 99mTc) avots, enerģijas logs 15−20 %, skaitīšanas ātrums 10000−30000 imp./s, attēla matrica vismaz 256 x 256 pikseļi
	+

	
	
	
	Ar zemas enerģijas augstas izšķirtspējas kolimatoru, lapveida avots ap 10 cm virs kolimatora, enerģijas logs 15–20 %, skaitīšanas ātrums 10000–30000 imp./s, attēla matrica vismaz 256 x 256 pikseļi
	+

	1.2.
	jutības stabilitāte
	< 20 %
	Tiek pārbaudīta jutības novirze no jūtības bāzes vērtības, bet ne vairāk kā ražotāja noteiktā spēja uztvert gamma starojumu, ko emitē radioaktīvs avots, impulsi/s/MBq.
Mērījumi: bez kolimatora, punktveida zemas enerģijas (piemēram, 99mTc) avots, enerģijas logs 15−20 %
	+

	1.3.
	rotācijas centra novirze
	< 2 mm (diametrs)
	SPECT gamma kamerām
Ar zemas enerģijas augstas izšķirtspējas kolimatoru, enerģijas logs 15−20 % (Skyligth ražotājs tehniskajā dokumentācijā norādījis 4,5mm; uz Mediso TH-22 punkts neattiecas)
	+

	2.
	Vairāku detektoru gamma kameras:

	2.1.
	atšķirība (novirze) starp jebkuru detektoru jutību
	< 10 %
	Bez kolimatora, punktveida zemas enerģijas (piemēram,99mTc) avots, enerģijas logs 15−20 %
	+

	2.2.
	pretējo attēlu pikseļu nobīde
	< puse no pikseļa izmēra
	Ar zemas enerģijas augstas izšķirtspējas kolimatoru, punktveida zemas enerģijas (piem., 99mTc) avots, enerģijas logs 15–20 % (Gamma kameru programmatūra nenodrošina šāda parametra automātisku aprēķināšanu)
	+





Tabula Nr. 2

	Aizsarglīdzeklis
	Skaits, gab.
	Prasības

	Frontālais aizsargpriekšauts ar vestes tipa aizmuguri
	4
	Pārbaude ietver aizsarglīdzekļa svina ekvivalenta un starojuma pavājināšanās koeficienta noteikšanu, kā arī pārbaudi pret materiāla mehāniskiem bojājumiem. Pārbaudes tiek veiktas atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasībām.

	Svārku un vestes aizsargtērpa komplekts pret jonizējošo starojumu
	2
	

	Halāta tipa aizsargtērps pret jonizējošo starojumu 
	2
	

	Aizsargbrilles pret jonizējošo starojumu
	6
	

	Vairogdziedzera aizsargs
	8
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