
Miglotāja vadības ierīce, sistēma un inhalāciju komplekts izmantošanai SIA RAKUS stacionāra TPSC Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā
[bookmark: _GoBack]Tehniskā specifikācija
	Miglotāja vadības ierīce (Aerogen Pro-X kontroliera komplekts, AG-PX1000 vai analogs)

	1 gab.

	
Miglotāja vadības ierīce, brīvi stāvoša, kas darbojas no tīkla vai baterijām. Savienojama ar  mesh tipa miglotāju. Paredzēts atkārtotai lietošanai vairākiem pacientiem. Divi darbības režīmi: 30 minūšu un nepārtraukts. “Plug & play” tehnoloģija tūlītējai lietošanai vai 45 minūšu akumulatora darbības laiks pacienta pārvietošanā slimnīcā.
izmēri:  ne vairāk kā 33mm x 75mm x 131mm
kabeļa garums ne mazāk kā: 1,8m
svars kopā ar bateriju un kabeli: ne vairāk kā: 230g
Uztur veikstpēju pie līdz 90cm H20 liela spiediena un no 5°C līdz 45°C.
Atmosfēras spiediens 450 līdz 1100 mbar.
Relatīvais mitruma līmenis 15% līdz 95%
Trokšņa līmenis <35 dB, mērīts 0,3m attālumā
Uzglabāšanas vai transportēšanas telpas temperatūra -20°C līdz +60°C
Enerģijas avots: FRIWO (AG-AP1040-XX) AC/DC adapteris (ieeja 100 līdz 240 VAC 50-60 Hz, izeja 9V) vai iekšējā uzlādējamā baterija (4,8V).
Enerģijas patēriņš ≤8,0 vati (uzlāde), ≤2,0 vati (izsmidzinot).
Atbilst standartam IEC/EN 60601-1.

Komplektācija: vadības bloks, kabelis, universāls stiprinājuma kronšteins, AC/DC barošanas bloks, ražotāja instrukcija latviešu valodā.

	

	Miglotāja sistēma (Aerogen Solo starta komplekts,AG-AS3000 vai analogs)

	1.gab.

	
Miglotāja sistēma, kas sastāv no smidzinātāja, kas darbojas ar mesh (t.s. sieta) tehnoloģiju, un miglotāja vadības ierīces, kas ir brīvi stāvoša un darbojas no tīkla vai baterijām.

Miglotāja specifikācija:
Darbojas ar mesh tehnoloģiju, izmantojot pallādija sietu to vibrējot 128 000 reizes sekundē, plūsmas ātrums: > 0,2ml/min (vidēji 0,38ml/min), daļiņu lielums: pēc Andersena Cascade Impactor: diapazons 1-5 μm, vidēji 3,1 μm.; pēc Marple 298 Cascade Impactor: diapazons 1,5- 6,2 μm, vidēji 3,9 μm. Saskaņā ar EN13544-1: miglošanas ātrums: 0,30ml/min, ieelpojamā doza (aerosol output): 1,02ml no 2,0ml devas, atlieku tilpums: <0,1ml no 3ml devas.
Viena pacienta lietošanai. Smidzinātāja kalpošanas ilgums periodiskā lietošanā ne ilgāk kā 28 dienas (4 procedūras dienā), nepārtrauktā lietošanā kalpošanas ilgums ir 7 dienas. Nesilda un nesašķeļ medikamentus. Piemērots sāls šķīdumu, suspensiju, proteīnu un peptīdu inhalācijām.
Savietojama ar brīvi stāvošu Aerogen kontrolieri vai mākslīgās plaušu ventilācijas ierīcēs iebūvēto Aerogen kontrolieri.
nebulaizera izmēri: 67mm x 48mm x 25mm
Nebulaizera svars kopā ar aizbāzni: 13,5g
T-veida savienojuma 22mm svars kopā ar aizbāzni: 28,7g
Nebulaizera ietilpība: maksimums 6ml
T-veida savienojuma 22mm tilpums: 34,3ml

Vadības bloka specifikācija:
Miglotāja vadības ierīce, brīvi stāvoša, kas darbojas no tīkla vai iebūvētām baterijām. Savienojama ar Aerogen mesh tipa miglotāju. Paredzēts atkārtotai lietošanai vairākiem pacientiem. Divi darbības režīmi: 30 minūšu un nepārtraukts. “Plug & play” tehnoloģija tūlītējai lietošanai vai 45 minūšu akumulatora darbības laiks pacienta pārvietošanā slimnīcā.
izmēri: 33mm x 75mm x 131mm
kabeļa garums 1,8m
svars kopā ar bateriju un kabeli: 230g
Uztur veikstpēju pie līdz 90cm H20 liela spiediena un no 5°C līdz 45°C.
Atmosfēras spiediens 450 līdz 1100 mbar.
Relatīvais mitruma līmenis 15% līdz 95%
Trokšņa līmenis <35 dB, mērīts 0,3m attālumā
Uzglabāšanas vai transportēšanas telpas temperatūra -20°C līdz +60°C
Enerģijas avots: FRIWO (AG-AP1040-XX) AC/DC adapteris (ieeja 100 līdz 240 VAC 50-60 Hz, izeja 9V) vai iekšējā uzlādējamā baterija (4,8V).
Enerģijas patēriņš ≤8,0 vati (uzlāde), ≤2,0 vati (izsmidzinot).
Atbilst standartam IEC/EN 60601-1.

Miglotāja sistēmas komplektācija: vadības bloks, kabelis, universāls stiprinājuma kronšteins, 2 gab. Izsmidzinātāji, 2 gab. T-veida savienotājs 22mm ar silikona aizbāzni, AC/DC barošanas bloks, ražotāja instrukcija latviešu valodā.


	

	Mesh tipa inhalāciju komplekts ar krājtelpu (Aerogen Ultra starta komplekts,AG-AS7500 vai analogs)

	1 gab.

	Mesh tipa inhalāciju komplekts ar krājtelpu.
Krājtelpa ar mesh tipa izsmidzinātāju nodrošina augstas veiktspējas aerosola zāļu piegādi. Savietojama ar brīvi stāvošu Aerogen kontrolieri vai mākslīgās plaušu ventilācijas ierīcēs iebūvēto Aerogen kontrolieri.
Viena pacienta komplekts:
Krājtelpa ar iemuti, mesh tipa izsmidzinātājs, skābekļa padeves vads.

Krājtelpa:
Viena pacienta lietošanai. Paredzēts izmantot līdz 20 lietošanas reizēm (3 ml deva dienā, 5 dienas) vai 3 stundas nepārtrauktā režīmā. Ergonomisks vārsta iemutis kontrolē gaisa plūsmu caur krājtelpu, maksimāli palielinot aerosola piegādi. Inovatīvs krājtelpas dizains nodrošina medikamentu aerosola optimālu piegādi. Lietojams ar iemuti vai visām standarta sejas maskām. Pieslēgumvieta skābekļa padevei nepieciešamības gadījumā. Krājtelpa un piederumi ir iesaiņoti atsevišķi un nav sterili. Tie ir paredzēti individuālai lietošanai vienam pacientam. Nav autoklavējami.
Izgatavošanā nav izmantots dabīgā kaučuka latekss.

Mesh tipa izsmidzinātājs:
Darbojas ar mesh tehnoloģiju, izmantojot pallādija sietu to vibrējot 128 000 reizes sekundē, plūsmas ātrums: > 0,2ml/min (vidēji 0,38ml/min), daļiņu lielums: pēc Andersena Cascade Impactor: diapazons 1-5 μm, vidēji 3,1 μm.; pēc Marple 298 Cascade Impactor: diapazons 1,5- 6,2 μm, vidēji 3,9 μm. Saskaņā ar EN13544-1: miglošanas ātrums: 0,30ml/min, ieelpojamā doza (aerosol output): 1,02ml no 2,0ml devas, atlieku tilpums: <0,1ml no 3ml devas.
Viena pacienta lietošanai. Smidzinātāja kalpošanas ilgums periodiskā lietošanā ne ilgāk kā 28 dienas (4 procedūras dienā), nepārtrauktā lietošanā kalpošanas ilgums ir 7 dienas. Nesilda un nesašķeļ medikamentus. Piemērots sāls šķīdumu, suspensiju, proteīnu un peptīdu inhalācijām.
Savietojama ar brīvi stāvošu Aerogen kontrolieri vai mākslīgās plaušu ventilācijas ierīcēs iebūvēto Aerogen kontrolieri.
nebulaizera izmēri: 67mm x 48mm x 25mm
Nebulaizera svars kopā ar aizbāzni: 13,5g
Nebulaizera ietilpība: maksimums 6ml

Iepakojumā: 10 gab.

	



*Kopējā summa 1530,00 EUR bez PVN.



