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Tehniskā specifikācija
Dozimetrisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma iepirkumam

	Nr.p.k.
	Aparatūras nosaukums,
Tips, rūpnīcas Nr, inv.nr.
	Pielietojums
	Tehniskās prasības kalibrācijai

	1.0
	Elektrometrs UNIDOS T10002 – 20581
	References tipa elektrometrs.
	Darbības pārbaude un kalibrēšana kopā ar jonizācijas kamerām 1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5un dozimetrisko vadu.

	1.1.
	TW34045, Nr. 001961        
	Marcus veida plakanparalēla jonizācijas kamera elektronu lauku absolūtai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	1.2.
	TW31021 – 142487
	3D Semiflex jonizācijas kamera relatīvai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	1.3.
	3D PinPoint TW31022 – 152096
	PinPoint jonizācijas kamera stereotaktiskās staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	1.4
	Diode SRS 
TW60018-00068
	Detektors mazo lauku relatīvai dozimetrijai
	Kalibrēšana Rdw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā

	1.5.
	T–REF TW34091 – 160887
	References Detektors mazo lauku relatīvai dozimetrijai 
	Darbības pārbaude.Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā.

	2.0
	Divu kanālu elektrometrs BEAMSCAN Control Unit TW41047 – 150918
	Automatizētā fantoma divu kanālu elektrometrs un vadības modulis
	Darbības pārbaude un kalibrēšana .Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā.

	3.0
	Jonizācijas kameru matrica OCTAVIUS Detector 729 T0040 – 001255
Inv.nr. 1011696–1
	Matrica dinamiski modulētas staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Darbības pārbaude un kalibrācija. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā. Kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt VeriSoft  programmatūrai saderīga faila.

	4.0
	Jonizācijas kameru matrica OCTAVIUS Detector 1000SRS T10036 – 000329
Inv.nr. 1011694–4
	Matrica stereotaktiskās staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Darbības pārbaude un kalibrācija. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā. Kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt VeriSoft  programmatūrai saderīga faila.

	5.0
	Jonizācijas kameru matrica OCTAVIUS Detector 729 T0040 – 001168 ar interfeisu Array Interface HSR T16039 – 002290
Inv.nr. 1011113
	Matrica dinamiski modulētas staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Darbības pārbaude un kalibrācija. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā. Kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt VeriSoft  programmatūrai saderīga faila.

	6.0
	NOMEX Multimetr T11049 Nr.101853
	Sistēma staru terapijas vizuālizācijas iekārtas dozimetriskai verifikācijai.
	Darbības pārbaude RAD/FLU/DENT,CT lietošanai parametriem: Kair;HV(PPV); TF;HVL;laiks.Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā.

	7.0
	Nomex Dosemeter T11050 – 131108 ar detektoru TL30009 – 001505
	Sistēma staru terapijas topometrijas dozimetriskai verifikācijai.
	Kalibrēšana NK; kvalitātei RQT10, RQT9, RQT8     Kalibrācijas  rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā



*) Kalibrēt references instrumenta statusā atbilstoši dozimetrisko mēriekārtu kalibrēšanas prasībām Radioterapijā TRS 374 ( „Calibration of Dosimeters Used in Radiotherapy”IAEA, 1994), kalibrēšanas sertifikātā sniedzot ziņas par kalibrēšanā pielietoto tiešo darba standartu (p9.5.1.), ne zemāku par sekundāro standartu. 
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