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	Nr.p.k.
	Aparatūras nosaukums,
Tips, rūpnīcas Nr, inv.nr.
	Pielietojums
	Tehniskās prasības kalibrācijai

	1.0
	Elektrometrs
UNIDOS
T10022 – 002201

	References tipa elektrometrs.
	Darbības pārbaude, kalibrācija (rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā)

	1.1.
	Advanced Marcus TW34045 – 001961
	Plakanparalēla jonizācijas kamera elektronu lauku absolūtai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām.*

	1.2.
	3D Semiflex TW31021 – 142487
	Jonizācijas kamera relatīvai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	1.3.
	3D Semiflex TW31021 – 142741

	Jonizācijas kamera relatīvai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	1.4
	3D PinPoint TW31022 – 152096
	Jonizācijas kamera stereotaktiskās staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	1.5
	Diode SRS 
TW60018-00068
	Detektors mazo lauku relatīvai dozimetrijai
	Kalibrēšana Rdw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398. Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā

	1.6.
	T–REF 
TW34091 – 160887
	References detektors mazo lauku relatīvai dozimetrijai 
	Darbības pārbaude. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā.

	2.0
	Divu kanālu elektrometrs BEAMSCAN Control Unit TW41047 – 150918
	Automatizētā fantoma divu kanālu elektrometrs un vadības modulis
	Darbības pārbaude un kalibrēšana. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā.

	3.0
	Divu kanālu elektrometrs
T10016 – 60151
T41013 – 01319

	Automatizētā fantoma divu kanālu elektrometrs un vadības modulis 
	Darbības pārbaude, kalibrācija (rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā)

	4.0
	Jonizācijas kameru matrica OCTAVIUS Detector 729 T0040 – 001255
Inv.nr. 1011696–1
	Matrica dinamiski modulētas staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Darbības pārbaude un kalibrācija. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā. Kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt VeriSoft  programmatūrai saderīga faila.

	5.0
	Jonizācijas kameru matrica OCTAVIUS Detector 1000SRS T10036 – 000329
Inv.nr. 1011694–4
	Matrica stereotaktiskās staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Darbības pārbaude un kalibrācija. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā. Kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt VeriSoft  programmatūrai saderīga faila.

	6.0
	Jonizācijas kameru matrica OCTAVIUS Detector 729 T0040 – 001168 ar interfeisu Array Interface HSR T16039 – 002290
Inv.nr. 1011113
	Matrica dinamiski modulētas staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Darbības pārbaude un kalibrācija. Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā. Kalibrēšanas rezultātiem ir jābūt VeriSoft  programmatūrai saderīga faila.

	7.0
	NOMEX Multimetr T11049 Nr.101853
	Sistēma staru terapijas vizuālizācijas iekārtas dozimetriskai verifikācijai.
	Darbības pārbaude RAD/FLU/DENT,CT lietošanai parametriem: Kair;HV(PPV); TF;HVL;laiks.Darbības pārbaudes rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā.

	8.0
	Nomex Dosemeter T11050 – 131108 ar detektoru TL30009 – 001505
	Sistēma staru terapijas topometrijas dozimetriskai verifikācijai.
	Kalibrēšana NK; kvalitātei RQT10, RQT9, RQT8     Kalibrācijas  rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā

	9.0
	Elektrometrs
UNIDOS
T10022 – 0045

	References tipa elektrometrs.
	Darbības pārbaude, kalibrācija (rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā)

	9.1
	Farmer
TW30013 – 1687

	Jonizācijas kamera absolūtai dozimetrijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	9.2
	PinPoint
TW31016 – 00518

	Jonizācijas kamera stereotaktiskās staru terapijas procedūras dozimetriskai verifikācijai.
	Kalibrēšana Ndw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398.
     Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. *

	9.3
	Diode E
TW60017 – 001527

	Detektors elektronu mazo lauku relatīvai dozimetrijai
	Kalibrēšana Rdw 60Co pēc Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras protokola N398. Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā

	10.0
	Elektrometrs UNIDOS T10002 – 20581
	References tipa elektrometrs.
	Darbības pārbaude, kalibracija (rezultātiem ir jābūt fiksētiem sertifikātā)  

	11.0
	Elektrometrs
CDX 2000B
90001 – J010503

	
	Darbības pārbaude un kalibrēšana kopā ar 16.1. jonizācijas kameru

	11.1

	Akas tipa jonizācijas kamera
HDR 1000 Plus 90008 – A010456

	Brahiterapijas iekārtas „BRAVOS” avota kalibrēšanas komplekts.
	JS avots Irīdijs-192. 
Kalibrācijas rezultātiem ir jābūt fiksētiem Kalibrācijas sertifikātā, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām.*

	12.
	Survey Meter OD-02 OD02202124
	Portatīva radiācijas gamma un beta monitoringa iekārta.

	Kalibrēšana gamma (100 keV to 18 MeV) un beta  (60 keV to 2 MeV) monitoringa  diapazonam



*) Kalibrēt references instrumenta statusā atbilstoši dozimetrisko mēriekārtu kalibrēšanas prasībām Radioterapijā TRS 374 ( „Calibration of Dosimeters Used in Radiotherapy”IAEA, 1994), kalibrēšanas sertifikātā sniedzot ziņas par kalibrēšanā pielietoto tiešo darba standartu (p9.5.1.), ne zemāku par sekundāro standartu. 
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