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	Nr.
	Iekārtas nosaukums, rūpnīcas Nr.
	Pielietojums
	Veicamā darbība
	Prasības veicamajām darbībām
	Izpildes termiņš

	Diagnostikas iekārtas kodolmedicīnā

	1. 
	Gamma kamera (1 detektors fiksētā pozīcijā)
Mediso TH-22
Nr. TH-706246-22
	Diagnostika
	Funkcionālā pārbaude
	Pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr.482 (19.08.2014) - 3.Pielikuma 2.tabulas VIII sadaļas 1. punktam
	13.09.2022

	2. 
	
	
	Elektrodrošības pārbaude
	Pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr.482 (19.08.2014) - 3.Pielikuma 1.tabulai
	13.09.2022

	3. 
	SPECT gamma kamera
Philips SKYLIGTH
Nr. 20007020121
	Diagnostika
	Funkcionālā pārbaude
	Pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr.482 (19.08.2014) - 3.Pielikuma 2.tabulas VIII sadaļas 1. un 2. punktam
	12.05.2022

	4. 
	
	
	Elektrodrošības pārbaude
	Pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr.482 (19.08.2014) - 3.Pielikuma 1.tabulai
	13.09.2021



Izmantotie saīsinājumi:
MK – Ministru kabinets

Kodolmedicīnas diagnostisko iekārtu tehnisko parametru mērījumi un atbilstības novērtēšana atbilstoši MK Noteikumu Nr.482 (19.08.2014) kritērijiem. Gamma kameru parametri uzskaitīti un aprakstīti Tabulā Nr.1. 


Tabula Nr. 1
Novērtējamie tehniskie parametri atbilstoši MK Noteikumu Nr.482 (2014. gada 19. augusts) 3.pielikuma 2.tabulas VIII sadaļai, pārbaužu periodiskums atbilstoši noteikumu punktam 45
	VIII. Kodolmedicīna
	1 reizi gadā

	1.
	Gamma kamera:

	1.1.
	attēlu homogenitāte lietojamā lauka robežās
	< ±  5 %
	Mērījumi: bez kolimatora, punktveida zemas enerģijas (piemēam, 99mTc) avots, enerģijas logs 15−20 %, skaitīšanas ātrums 10000−30000 imp./s, attēla matrica vismaz 256 x 256 pikseļi
	+

	
	
	
	Ar zemas enerģijas augstas izšķirtspējas kolimatoru, lapveida avots ap 10 cm virs kolimatora, enerģijas logs 15–20 %, skaitīšanas ātrums 10000–30000 imp./s, attēla matrica vismaz 256 x 256 pikseļi
	+

	1.2.
	jutības stabilitāte
	< 20 %
	Tiek pārbaudīta jutības novirze no jūtības bāzes vērtības, bet ne vairāk kā ražotāja noteiktā spēja uztvert gamma starojumu, ko emitē radioaktīvs avots, impulsi/s/MBq.
Mērījumi: bez kolimatora, punktveida zemas enerģijas (piemēram, 99mTc) avots, enerģijas logs 15−20 %
	+

	1.3.
	rotācijas centra novirze
	< 2 mm (diametrs)
	SPECT gamma kamerām
Ar zemas enerģijas augstas izšķirtspējas kolimatoru, enerģijas logs 15−20 % (Skyligth ražotājs tehniskajā dokumentācijā norādījis 4,5mm; uz Mediso TH-22 punkts neattiecas)
	+

	2.
	Vairāku detektoru gamma kameras:

	2.1.
	atšķirība (novirze) starp jebkuru detektoru jutību
	< 10 %
	Bez kolimatora, punktveida zemas enerģijas (piemēram,99mTc) avots, enerģijas logs 15−20 %
	+

	2.2.
	pretējo attēlu pikseļu nobīde
	< puse no pikseļa izmēra
	Ar zemas enerģijas augstas izšķirtspējas kolimatoru, punktveida zemas enerģijas (piem., 99mTc) avots, enerģijas logs 15–20 % (Gamma kameru programmatūra nenodrošina šāda parametra automātisku aprēķināšanu)
	+
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