Tehniskā specifikācija

                  Bezvadu māsu izsaukuma sistēmas ( MIS) ierīkošana.
                  Ķirurģijas nodaļā, stacionārā ,,Biķernieki”. Lielvārdes iela 68,  


	Apraksts
	Nodrošināt medicīnas personāla izsaukšanu no katras pacientu gultas un WC telpas izmantojot bezvadu risinājumu palātās

	Veicamie darbi 
	· Veikt  plānošanu MIS ierīkošanai;
· Saskaņot nepieciešamos darbus ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt visus materiālus, iekārtas un licenses kas nepieciešamas darba izpildei.
· Nodrošināt MIS izbūves darbus.


	Gultu un palātu skaits
	11 palātas , 26 gultas, viens māsu postenis, 8 tualetes . (sk. Pielikumu Nr. 1 pie Tehniskās specifikācijas ”Stāva plāns”.)

	
	

	Izsaukuma pārraide
	Izsaukuma pārraides kanālam jābūt divpusējam, ar izsaukuma apstiprinājumu.
Nodrošināt drošu pārraides/uztveršanas zonu jebkurā plānā atzīmētajā telpā x 1,5.
Nodrošināt palīdzības izsaukumu no visām izsaukuma pogām palātās un tualetēs.
Bezvadu izsaukuma sistēmai jāatbilst Eiropas savienības noteikumiem par nelicenzēto frekvenču diapazonu.

	Izsaukuma pogas
	Nodrošināt palīdzības izsaukumu no visām izsaukuma pogām palātās un tualetēs.
Izsaukuma pogas pie gultas un tualetēs stiprināt pie sienas stacionāri.
Stacionārās izsaukuma pogas nodrošināt ar īsu informāciju/instrukciju Latviešu valodā
Nodrošināt izsaukuma guļošiem pacientiem izsaukuma pogas pagarinātājus.
Nodrošināt izsaukuma apstiprinājumu/atsaukumu tikai no gūltas, kurā veikts izsaukums.
Nodrošināt bezvadu iekārtu darbību no akumulatoru baterijas vismaz 5 gadus.
Lielākais attālums no māsu posteņa līdz plātai 60m.


	Izsaukuma noteikšana
	Nodrošināt izsaukuma gaismas indikāciju pie ieejas katrā palātā. Māsu postenī nodrošināt skaņas signālu ( no  uzstādītās aplikācija māsu posteņa aplikācijā ) par izsaukumu ar iestādāmu skaļumu. Izsaukumam jāparādās uz datora uzstādītā aplikācijā un papildus pārnēsājamā ierīcē dežūrpersonālam.( rokas pulkstenis vai līdzvērtīgs )


	Dators māsu postenī
	Māsu postenī datorā uzstādit aplikāciju, ar kuru var pārvaldīt, sekot notikumiem un veikt konfigurācijas izmaiņas māsu izsaukumu sistēmā.
Nodrošināt katra izsaukuma no palātas , gultas, WC numura, izsaukuma laika un datuma saglabāšanu vismaz 3 mēnešus.
Datoru nodrošina pasūtītājs, piegādātājs nodrošina visas nepieciešamās licences un aprīkojumu māsu izsaukumu sistēmas darbībai.


	Izsaukumu saņemšana
	Nodrošināt peidžeri/pulksteni dežūrpersonālam  uz kura tiek saņemts izsaukums – 4 gab.

	Iekārtu instalācijas veids
	Izsaukumu pogas – montāža uz sienas, nodrošinot piekļuvi bateriju maiņai
Izsaukumu lampas – kabeļu montāža zem iekaramajiem griestiem, lampas montējas iekaramo griestu paneļos
Raidītāji/uztvērēji – zem iekaramajiem griestiem, ja nepieciešami
Elektrobarošanas pieslēgums – atsevišķā drošinātājā tuvākajā elektrosadales skapī

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņota darbu izpildes dokumentācija.

	Garantija
	· Garantija elektronikas komponentēm 2 gadi
· Garantija iekārtu kabeļu instalācijai 1 gads
· Garantijas laikā iekārtu nomaiņa 24h laikā, kabeļu defektu novēršana 8h laikā darba dienās

	Darbu izpildes termiņš
	Trīs nedēļas  no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju



[bookmark: _GoBack]Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par piedāvātās MIS uzstādīšanu un sekmīgu darbību kādā no Latvijas slimnīcām
Pretendentam ir jāiesniedz tāme, tehniskā dokumentācija, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi. 
Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.

